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一、概述

    HNE-550耐压试验系统是集测量、控制于一体的高电压设备自动化信息平台，它以超高速、大容量瞬态信号采集模块、程控放大器以及下位机及执行机构为核心部件组成，通过工业控制计算机实现对全系统的全自动控制和快速信号分析处理。由于采用通用的工业控制计算机作为信息平台，为日后的智能耐压试验台测控升级和扩充提供了广阔的空间，同时为构建试验室信息中心提供了硬件基础。以上各个部分均按照工业级工艺标准设计制造，为系统安全、可靠性、稳定性、精确度、及运行速度提供了保证。

   HNE-550耐压试验系统针对高电压试验室的运行环境，尤其考虑了冲击试验的特点采用了抗强电磁干扰设计，技术性能指标满足执行ANSI D148中的12.2.1和12.2.2标准的要求。操作软件在界面简单直观、便于操作。

二、主要特点

全测控一体化；集成度高；

高精度、高速数据采样

工业一体化设计具有高稳定性、高可靠性和优异的电磁兼容性，不需要任何额外的屏蔽装置；

硬件电器连锁，保证操作的安全性和可靠性；

三、控制系统的主要功能

自动转换输出电压,并在屏幕上显示；

过压、过流保护，自动接地；

自动升压：根据设定的参数，包括整定电压值和整定时间值自动完成一个升压、保持、回零复位过程；

可以直观的显示每次耐压的状况，包括击穿电压值、耐压时间、泄漏电流；

紧急分闸，不同于手动分闸，紧急分闸直接通过按钮切断主回路电源，用于异常状况，如控制室停电等。

升压的方式要求见附件ANSI D148中的12.2.1和12.2.2标准的要求。

四、适用范围

  本击穿耐压测试仪适用于绝缘材料、套管、电力配件和电子产品等试品进行标准绝缘击穿耐电压试验。

五、一般使用条件

海拔高度：<1000m

环境温度：-5℃～＋40℃              

相对湿度：<90％

最大日温差：25℃

使用环境：室内

无导电尘埃

无火灾及爆炸危险

不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在

电源电压的波形为实际正弦波,波形畸变率<5%

六、遵循标准

执行ANSI D148标准

七、额定参数值

1、标称电压档位：0~50kV；

2、额定级电压：50kV；3、容量：5kVA；

4、升压速率：0.5KV/s、1KV/s、2KV/s，3KV/s、5KV/s；

6、电流设置范围：0~200 mA；     7、试验时间：5-10分钟；

7、控制箱（台）参数：（常规参数见下表）

	规格
	容量
	输 入 
	输  出 
	重量（kg）

	
	
	相数
	（V）
	（A）
	（V）
	（A）
	

	
	
	
	
	
	
	
	


8、调压部分接线及原理

调压部分由控制部分和试验变压器组成。控制部分是由接触式调压器、单片机控制系统、液晶、打印机、信号测量、电路保护组成。试验变压器由低压绕组、高压绕组、仪表绕组三部分组成。

通过接入工频电源，调节调压器，以获得所需要的试验高压电压值。

工作电源接线如图1图2：
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图1整体安装接线图
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图2  调压工作原理
9、试验部分接线及原理

     做耐压试验时，控制部分、变压器的接地端及高压尾必须可靠接地。有条件的情况下，做工频耐压试验请加上限流电阻、标准高压分压器、球隙保护电阻及保护球隙。

耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在100~300mA时，可取0.5~1Ω/V(试验电压)；高压侧额定输出电流为1A以上时，可取1Ω/V(试验电压)。常用水电阻作为限流电阻，管子长度可按150kV/m考虑，管子粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法：用蒸馏水加入适量硫酸铜配制成各种不同的阻值)。

球间隙及保护电阻：当电压超过球间隙整定值时(一般取试验电压的110%~120%)，球间隙放电，对被试品起到保护作用。球间隙保护电阻可按1Ω/V(试验电压)选取。

在工频耐压试验中，低电压侧测量电压(仪表电压)不是非常准确的，其原因是由于试验变压器存在着漏抗，在这个漏抗上必然存在着压降或容升，使试品上的电压低于或高于低压侧测量电压表上反映出来的电压。工频耐压试验时，被试品上的电压高于试验变压器的输出电压，也就是所谓容升现象。感应耐压试验时，试验变压器的漏抗必然存在着压降。为了准确测量被试品上所施加的电压，因此常在高压侧接入标准高压分压器来测量电压。              

10、操作要点
图4接线图
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1、试验前，应了解被试品的试验电压，同时了解被试品的其他试验项目及以前的试验结果。若被试品有缺陷或异常，应在消除后再进行耐压试验。
2、试验现场应围好遮拦或围绳，挂好标示牌，并派专人监护。
3、试验前，被试品表面应擦拭干净，将被试品的外壳和非被试绕组可靠接地。被试品为新冲油设备时，应按《规程》规定使油静止一定时间再升压，对110kV及以下的充油电力设备，在注满油后静置时间应不少于24小时，对220kV及330kV的充油电力设备，静置时间应不少于48小时。
4、接好试验接线后如图4，应由有经验的人员检查，确认无误后方可升压。
5、升压前，首先检查调压器是否在零位。调压器在零位方可升压。
6、升压过程中不仅要监视电压的变化，还应监视电流的变化，以及被试品泄漏电流的变化。升压时要均匀升压，不能太快。升至规定试验电压时，开始计时，时间到后，缓慢均匀降下电压。绝不允许不降压就先跳开电源开关。
7、试验中发现被试品有异常声响、冒烟等应立即降下电压，拉开电源，在高压侧挂上接地线后，再查明原因。耐压试验前后均应测量被试品的绝缘电阻。

八、软件使用说明

按试验要求将控制部分、试验变压器、被试品正确接好线，必须可靠接地。

系统自检界面
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开机后进入系统自检界面，检测通过后直接进入主菜单界面；若有异常状态则在自检界面等待，异常时点击测试按钮可暂时进入主菜单界面进而排查原因，请勿在有异常状态下启动试验。
主菜单界面
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主菜单界面如上图可进行

参数设置：需登录验证（账号：user1密码：123456），登录验证成功可修改系统及各项试验参数；

试验模式选择：点击实验模式可进行试验模式选择然后进入对应试验模式操作界面；
手动试验选择:点击手动试验直接进入手动试验界面；
查看试验记录：点击试验记录可进入历史试验记录界面；
参数设置

匀速试验参数界面
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在匀速升压参数界面，可配置系统参数及匀速升压试验相关参数。

注意：试验中的高压电压、电流限制值不得超过系统预设的高压保护电压及保护电流。升压速率有：0.5kV/s,1kV/s,2kV/s,3kV/s,5kV/s 五个选项。

修改完成后点击【保存参数】按钮，系统将立即生效并自动存储当前界面参数，60秒内完成数据持久化，重新上电后仍保留已保存的设置。

点击【返回主界面】可返回主菜单界面，

点击【进入匀速升压界面】可进入匀速升压试验界面
点击【逐级升压参数】可进入逐级升压参数界面；

点击【阶段升压参数】可进入阶段升压参数界面；

点击【手动升压参数】可进入手动升压参数界面；
阶段升压参数界面
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在阶段升压参数界面，可配置系统参数及阶段升压试验相关参数。

注意：试验中的高压电压、电流限制值不得超过系统预设的高压保护电压及保护电流。前后段升压速率都有：0.5kV/s,1kV/s,2kV/s,3kV/s,5kV/s 五个选项。

前段升压速率指0kV升到起前段目标电压的升压速率；后段升压速率是指前段目标电压升压到后段目标电压的升压速率。
修改完成后点击【保存参数】按钮，系统将立即生效并自动存储当前界面参数，60秒内完成数据持久化，重新上电后仍保留已保存的设置。

点击【返回主界面】可返回主菜单界面；

点击【进入阶段升压界面】可进入阶段升压试验界面；

点击【匀速升压参数】可进入匀速升压参数界面；
点击【逐级升压参数】可进入逐级升压参数界面；

点击【手动升压参数】可进入手动升压参数界面；
逐级升压参数界面
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在逐级升压参数界面，可配置系统参数及逐级升压试验相关参数。

注意：试验中的高压电压、电流限制值不得超过系统预设的高压保护电压及保护电流。起始速率、升压速率都有：0.5kV/s,1kV/s,2kV/s,3kV/s,5kV/s 五个选项。

起始速率指0kV升到起始电压的升压速度；升压速率是指后续分段升压每次升压的升压速度。
修改完成后点击【保存参数】按钮，系统将立即生效并自动存储当前界面参数，60秒内完成数据持久化，重新上电后仍保留已保存的设置。

点击【返回主界面】可返回主菜单界面；

点击【进入逐级升压界面】可进入逐级升压试验界面；

点击【匀速升压参数】可进入匀速升压参数界面；
点击【阶段升压参数】可进入阶段升压参数界面；

点击【手动升压参数】可进入手动升压参数界面；
手动升压参数界面
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在手动升压参数界面，可配置系统参数及手动升压试验相关参数。

注意：试验中的高压电压、电流限制值不得超过系统预设的高压保护电压及保护电流。升压速率有：0.5kV/s,1kV/s,2kV/s,3kV/s,5kV/s 五个选项。
修改完成后点击【保存参数】按钮，系统将立即生效并自动存储当前界面参数，60秒内完成数据持久化，重新上电后仍保留已保存的设置。

点击【返回主界面】可返回主菜单界面，

点击【进入手动升压界面】可进入手动升压试验界面

点击【匀速升压参数】可进入匀速升压参数界面；
点击【逐级升压参数】可进入逐级升压参数界面；

点击【阶段升压参数】可进入阶段升压参数界面；

试验界面
匀速升压试验界面
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实时数据监测：

高压电压（kV）、高压电流（mA）、低压电压（V）、低压电流（A）

耐压试验累计时长（s）

环境参数监测：

温箱实时温度（℃）

试品信息管理区：

可编辑的试品名称及编号输入框

数据可视化区域：

动态曲线图：实时显示高压电压变化趋势

试验期间持续刷新

试验结束后自动暂停

新试验启动时重新激活

试验结果展示区：位于曲线图下方，实时更新测试结论

注：所有监测数据均为实时更新，确保测试过程可视化。

参数显示区域

匀速升压关键参数：


耐压时间 | 限制电流 | 最高电压 | 升压速率


（注：参数修改需进入设置界面；参数意义参考参数设置界面说明）
状态显示

通讯状态：
绿色：触控屏与驱动控制底板通讯正常

红色：通讯异常
接地状态：

绿色：接地正常，

白色：未接地；

零位状态：

绿色：设备已回零，

白色：设备未回零；

合闸状态：

绿色：设备已合闸，

白色：设备未合闸；

升压状态：

绿色：设备正在升压状态，

白色：非升压状态；

降压状态：

绿色：设备正在降压状态，

白色：非降压状态；

急停状态：（急停状态会触发持续声光报警；急停恢复后声光报警停止）

红色：急停按钮触发状态，

白色：急停按钮未触发状态；

门禁1状态：（门禁打开会触发持续声光报警；门禁关闭后声光报警停止）

红色：温箱上门处于打开状态，

白色：温箱上门处于关闭状态；

门禁2状态：（门禁打开会触发持续声光报警；门禁关闭后声光报警停止）

红色：温箱下门处于打开状态，

白色：温箱下门处于关闭状态；

温箱状态：

绿色：设备与温箱的通讯正常；

红色：通讯异常；
操作按钮

【匀速升压模式】：

在非试验状态点击可切换试验模式。

【开始试验】
点击后系统验证接地、零位及试验参数正常后会合闸开始自动匀速升压试验。
（注:在合闸状态下无法点击开始试验按钮）

【停止试验】
试验过程中点击停止试验会中断试验，直接停止试验。

【参数设置】

用来进入参数设置界面（需要登录验证）

【温箱控制】

点击可进入温箱参数设置；可设置温箱目标温度和启动、停止状态。

注：温箱控制按钮后面为温箱启动/停止状态指示
试验过程
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试验结果弹框图
试验启动条件

当设备处于零位、接地正常，且"匀速升压高压目标电压"和"电流限制"参数均大于0时，点击【开始试验】按钮启动试验。

正常试验流程

设备按设定速率升压至匀速升压目标电压，开始耐压计时

达到设定时间且无异常，判定试验成功

弹出试验结果弹窗（格式如图），点击【确认】或复位按钮可关闭

异常处理

升压阶段异常：高压电流超过"高压电流限制"或低压电流超过"低压保护电流"值时；


立即分闸


显示击穿数据

调压器自动回零

触发声光报警（需点击【确认】或实体复位按钮才能停止）

耐压阶段异常：同升压阶段处理流程

正常完成

耐压阶段无异常时：

显示耐压电压/电流等数据

调压器自动回零后分闸

手动中断

试验过程中可随时点击【停止试验】或实体复位按钮可终止试验。
阶段升压试验界面
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实时数据监测：

高压电压（kV）、高压电流（mA）、低压电压（V）、低压电流（A）

耐压试验累计时长（s）

环境参数监测：

温箱实时 温度（℃）

试品信息管理区：

可编辑的试品名称及编号输入框

数据可视化区域：

动态曲线图：实时显示高压电压变化趋势

试验期间持续刷新

试验结束后自动暂停

新试验启动时重新激活

试验结果展示区：位于曲线图下方，实时更新测试结论

注：所有监测数据均为实时更新，确保测试过程可视化。

参数显示区域

阶段升压关键参数：


耐压时间 | 限制电流 | 前段目标电压 | 前段升压速率| 后段目标电压 | 后段升压速率


（注：参数修改需进入设置界面；参数意义参考参数设置界面说明）
状态显示

通讯状态：
绿色：触控屏与驱动控制底板通讯正常

红色：通讯异常
接地状态：

绿色：接地正常，

白色：未接地；

零位状态：

绿色：设备已回零，

白色：设备未回零；

合闸状态：

绿色：设备已合闸，

白色：设备未合闸；

升压状态：

绿色：设备正在升压状态，

白色：非升压状态；

降压状态：

绿色：设备正在降压状态，

白色：非降压状态；

急停状态：（急停状态会触发持续声光报警；急停恢复后声光报警停止）

红色：急停按钮触发状态，

白色：急停按钮未触发状态；

门禁1状态：（门禁打开会触发持续声光报警；门禁关闭后声光报警停止）

红色：温箱上门处于打开状态，

白色：温箱上门处于关闭状态；

门禁2状态：（门禁打开会触发持续声光报警；门禁关闭后声光报警停止）

红色：温箱下门处于打开状态，

白色：温箱下门处于关闭状态；

温箱状态：

绿色：设备与温箱的通讯正常；

红色：通讯异常；
操作按钮

【阶段升压模式】：

在非试验状态点击可切换试验模式。

【开始试验】
点击后系统验证接地、零位及试验参数正常后会合闸开始自动阶段升压试验。
（注:在合闸状态下无法点击开始试验按钮）

【停止试验】
试验过程中点击停止试验会中断试验，直接停止试验。

【参数设置】

用来进入参数设置界面（需要登录验证）

【温箱控制】

点击可进入温箱参数设置；可设置温箱目标温度和启动、停止状态。

注：温箱控制按钮后面为温箱启动/停止状态指示
试验过程
图 1
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试验结果弹框图
试验启动条件

当设备处于零位、接地正常，且"阶段升压高压目标电压"和"电流限制"参数均大于0时，点击【开始试验】按钮启动试验。

正常试验流程
前段升压

按设定前段升压速率升压至前段目标电压
耐压计时至设定时间

后段升压

按设定后段升压速率继续升压至后段目标电压

耐压计时至设定时间

达到设定时间且无异常，判定试验成功

弹出试验结果弹窗（格式如上图），点击【确认】或复位按钮可关闭

异常处理

升压阶段异常：高压电流超过"高压电流限制"或低压电流超过"低压保护电流"值时；


立即分闸


显示击穿数据

调压器自动回零

触发声光报警（需点击【确认】或实体复位按钮才能停止）

耐压阶段异常：同升压阶段处理流程

正常完成

耐压阶段无异常时：

显示耐压电压/电流等数据

调压器自动回零后分闸

手动中断

试验过程中可随时点击【停止试验】或实体复位按钮可终止试验。

逐级升压试验界面
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实时数据监测：

高压电压（kV）、高压电流（mA）、低压电压（V）、低压电流（A）

耐压试验累计时长（s）

环境参数监测：

温箱实时 温度（℃）

试品信息管理区：

可编辑的试品名称及编号输入框

数据可视化区域：

动态曲线图：实时显示高压电压变化趋势

试验期间持续刷新

试验结束后自动暂停

新试验启动时重新激活

试验结果展示区：位于曲线图下方，实时更新测试结论

注：所有监测数据均为实时更新，确保测试过程可视化。

参数显示区域

阶段升压关键参数：


耐压时间 | 限制电流 | 最高电压 | 起始电压|电压增量|起始速率|  升压速率


（注：参数修改需进入设置界面；参数意义参考参数设置界面说明）
状态显示

通讯状态：
绿色：触控屏与驱动控制底板通讯正常

红色：通讯异常
接地状态：

绿色：接地正常，

白色：未接地；

零位状态：

绿色：设备已回零，

白色：设备未回零；

合闸状态：

绿色：设备已合闸，

白色：设备未合闸；

升压状态：

绿色：设备正在升压状态，

白色：非升压状态；

降压状态：

绿色：设备正在降压状态，

白色：非降压状态；

急停状态：（急停状态会触发持续声光报警；急停恢复后声光报警停止）

红色：急停按钮触发状态，

白色：急停按钮未触发状态；

门禁1状态：（门禁打开会触发持续声光报警；门禁关闭后声光报警停止）

红色：温箱上门处于打开状态，

白色：温箱上门处于关闭状态；

门禁2状态：（门禁打开会触发持续声光报警；门禁关闭后声光报警停止）

红色：温箱下门处于打开状态，

白色：温箱下门处于关闭状态；

温箱状态：

绿色：设备与温箱的通讯正常；

红色：通讯异常；
操作按钮

【阶段升压模式】：

在非试验状态点击可切换试验模式。

【开始试验】
点击后系统验证接地、零位及试验参数正常后会合闸开始自动阶段升压试验。
（注:在合闸状态下无法点击开始试验按钮）

【停止试验】
试验过程中点击停止试验会中断试验，直接停止试验。

【参数设置】

用来进入参数设置界面（需要登录验证）

【温箱控制】

点击可进入温箱参数设置；可设置温箱目标温度和启动、停止状态。

注：温箱控制按钮后面为温箱启动/停止状态指示
试验过程
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试验结果弹框图
试验启动条件

当设备处于零位、接地正常，且"逐级升压高压目标电压"和"电流限制"参数均大于0时，点击【开始试验】按钮启动试验。

正常试验流程
起始升压

按设定起始升压速率升压至起始电压；
耐压计时至设定时间。

逐级升压

按设定升压速率每次升压电压增量的电压，然后耐压计时至设定时间；

循环此升压流程直到逐级升压最高电压，然后耐压计时至设定时间。
达到设定时间且无异常，判定试验成功

弹出试验结果弹窗（格式如上图），点击【确认】或复位按钮可关闭

异常处理

升压阶段异常：高压电流超过"高压电流限制"或低压电流超过"低压保护电流"值时；


立即分闸


显示击穿数据

调压器自动回零

触发声光报警（需点击【确认】或实体复位按钮才能停止）

耐压阶段异常：同升压阶段处理流程

正常完成

耐压阶段无异常时：

显示耐压电压/电流等数据

调压器自动回零后分闸

手动中断

试验过程中可随时点击【停止试验】或实体复位按钮可终止试验。

手动升压试验界面
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实时数据监测：

高压电压（kV）、高压电流（mA）、低压电压（V）、低压电流（A）

耐压试验累计时长（s）

环境参数监测：

温箱实时 温度（℃）

试品信息管理区：

可编辑的试品名称及编号输入框

数据可视化区域：

动态曲线图：实时显示高压电压变化趋势

试验期间持续刷新

试验结束后自动暂停

新试验启动时重新激活

试验结果展示区：位于曲线图下方，实时更新测试结论

注：所有监测数据均为实时更新，确保测试过程可视化。

参数显示区域

阶段升压关键参数：


耐压时间 | 高压限制电流 | 升压速率|最高电压 


（注：参数修改需进入设置界面；参数意义参考参数设置界面说明）
状态显示

通讯状态：
绿色：触控屏与驱动控制底板通讯正常

红色：通讯异常
接地状态：

绿色：接地正常，

白色：未接地；

零位状态：

绿色：设备已回零，

白色：设备未回零；

合闸状态：

绿色：设备已合闸，

白色：设备未合闸；

升压状态：

绿色：设备正在升压状态，

白色：非升压状态；

降压状态：

绿色：设备正在降压状态，

白色：非降压状态；

急停状态：（急停状态会触发持续声光报警；急停恢复后声光报警停止）

红色：急停按钮触发状态，

白色：急停按钮未触发状态；

门禁1状态：（门禁打开会触发持续声光报警；门禁关闭后声光报警停止）

红色：温箱上门处于打开状态，

白色：温箱上门处于关闭状态；

门禁2状态：（门禁打开会触发持续声光报警；门禁关闭后声光报警停止）

红色：温箱下门处于打开状态，

白色：温箱下门处于关闭状态；

温箱状态：

绿色：设备与温箱的通讯正常；

红色：通讯异常；
操作按钮

【手动升压模式】：

在非试验状态点击可切换试验模式。

【合闸】
点击后系统验证接地、零位及试验参数正常后进行合闸。

【升压】

在合闸状态下，长按进行持续升压，松开暂停升压；若到达目标电压继续长按进行耐压计时，松开暂停。
【降压】

在合闸状态下，长按进行持续降压，松开暂停升压；高压电压到0V后按下不再降压。
【复位】
试验过程中点击停止试验会中断试验，直接停止试验。

【参数设置】

用来进入参数设置界面（需要登录验证）

【温箱控制】

点击可进入温箱参数设置；可设置温箱目标温度和启动、停止状态。

注：温箱控制按钮后面为温箱启动/停止状态指示

试验过程
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试验结果弹框图
试验启动条件

当设备处于零位、接地正常，且"手动升压高压目标电压"和"电流限制"参数均大于0时，点击【合闸】按钮设备合闸。

正常试验流程

升压
在合闸状态下，长按【升压】按钮进行持续升压，松开暂停升压；若到达目标电压继
续长按进行耐压计时，松开暂停。

降压
在合闸状态下，长按进行持续降压，松开暂停升压；高压电压到0V后按下不再降压。
异常处理

升压阶段异常：高压电流超过"高压电流限制"或低压电流超过"低压保护电流"值时；


立即分闸


显示击穿数据

调压器自动回零

触发声光报警（需点击【确认】或实体复位按钮才能停止）

耐压阶段异常：同升压阶段处理流程

降压阶段异常：同升压阶段处理流程

正常完成

耐压阶段无异常时：

显示耐压电压/电流等数据

调压器自动回零后分闸

手动结束

试验过程中可随时点击【复位】或实体复位按钮可终止试验。

试验结果弹框
以上4个类型试验结束后；会有试验结果弹框；若试验结果异常，声光报警会持续报警；点击试验结果弹框的确认按钮或者实体复位按钮可关闭声光报警。

历史试验记录
历史试验记录界面
在主界面点击试验记录可进入历史试验记录界面
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导出试验记录

点击【导出试验记录】弹出导出试验记录弹框；在插入U盘后，可选择需要导出记录的时间段进行试验导出；
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注：FAT32格式U盘才可正常使用。

删除试验记录
点击【删除试验记录】弹出删除试验记录弹框；当前支持删除所有记录操作。

点击【全部删除】并确认后可删除所有试验历史记录（注：删除后无法恢复，请谨慎操作）
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【返回主界面】点击返回主菜单界面
打印机

[image: image16.jpg]A 7 PR T B

il %5 5 A-BCD

it A . FRFIE
ELEH IR 5 . 2KV/S
ERFIE ISR EE: 0.5kV/s
HHrriE: 15 kV
R PR W AL 35 A
= e 15,2594 kY
SRR 0.129314 mA
IRIEHLE: 60.7328 V
IRERR: 0.215958 A
ﬁwﬁmﬁ& 18 s
NSEIRME: 46.2 C
WIS R ikug
KBS (W 2025/6/18 1215

ED

B Ne N2 42




每次试验结束后打印机会自动打印试验结果，格式如上图

	参数项
	说明

	试品名称
	被试品名称

	试品编号
	被试品编号

	试验类型
	试验类型，如“逐级升压”

	升压速率
	试验对应的升压速率

	目标电压
	对应试验高压目标值

	高压限制电流
	高压电流上限阈值

	低压限制电流
	低压保护电流

	耐压时间
	各阶段设定时长

	高压电压
	试验结束时的高压电压

	高压电流
	试验结束时的高压电流

	低压电压
	试验结束时的低压电压

	低压电流
	试验结束时的低压电流

	试验温度
	试验时的温箱温度

	实验结果
	试验结论

	试验时间
	试验完成的具体时间戳


11、电源接线板如下：
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十、产品维护

1、开箱验收时，应检查主控回路接线是否松动，调压器电刷是否接触良好。

2.、长期不用时，使用前应用500V兆欧表测量绝缘电阻，其阻值不低于0.5MΩ。

3、电源电压应符合控制箱（台）说明书上的输入电压值要求。

4、本控制箱（台）设有过电流保护，出厂已调整为额定电流的50%。用于小负载时，应根据被试品的额定容量电流重新设定；

5、使用完毕后，应关好控制箱（台）门盖，以保持内部清洁；

6、选择阴凉潮湿土壤和环境打接地桩，确保接地电阻≤0.5Ω。
十、注意事项

1、按照您所进行的试验接好工作线路。试验变压器的外壳以及操作系统的外壳必须可靠接地。试验变压器的测量绕组的F端和外壳必须可靠接地。当接地线未接好时，会出现闪烁图标警告，样式如下：

[image: image18.png]D

g \WARNING

PRI
MUST BE

N)

GROUNDED |

)




2、做串级试验时，第二级、第三级试验变压器的低压绕组成X端，测量绕组的F端以及高压绕组的X端（高压端）均接本级试验变压器具外壳。第二级、第三级试验变压器的外壳必须通过绝缘支架接地。

接通电源前，控制箱（台）的调压器必须调到零位后方可接通电源，合闸，开始升压。

4、试验完毕后，应在等调压器返回至零位，然后切断电源。

5、本产品不得超过额定参数使用。

6、使用本产品做高压试验时，除熟悉本说明书外，还必须严格执行国家有关标准和操作规程。可参照GB311.1 – 97《高压输变设备的绝缘配合，高压试验技术》；《电气设备预防性试验规程》等

十一、出厂配件及清单
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1.连接线                                                                  2.电源线                                                [image: image30.png]



3.高压线                                                                      4、 接地线                                       

5、试验电极
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十二、售后服务

本产品保修一年，实行“三包 ” ，终身维修，在保修期内凡属本公司设备质量问题，提供免费维修。除用户操作不当或不慎造成损坏外，提供优惠服务。


