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甲方(需方)：江山顺超绝缘材料有限公司      

乙方(供方)：武汉华能阳光电气有限公司
1、总  则

1.1须  知

1.1.1参与厂商（以下称供方）应仔细阅读本规范书，供应的产品技术规范必须满足本规范书的技术要求。

1.1.2供方应对技术规范书作出应答书，并应在采购邀请函中提供有关资质文件和1.2条中规定的技术文件，如提供的资质文件和技术文件不完整，则视为不合格。

1.1.3供方供应的产品主要部件需向第三方外购时，必须通知需方，并向需方提供对外采购材料验收单，设备的质量由供方负责。

1.1.4供方如对本规范书有异议，应在应答书中以“差异表”为标题的专门表格中如实描述，不如实描述，取消规范资格。

1.1.5本规范书经供需双方确认签字后，作为定货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.2 供方应答时应提供的技术文件

1.2.1需方采购的此设备为非标定制设备。该类似规格产品的相关用户及主要用户清单、联系电话及用户证明材料。

2、应遵循执行的主要现行标准：（需方提出执行标准）

该设备的验收标准以双方协商确定的功能和技术参数为验收标准。

3、基本技术要求

2.2.1 该仪表应符合中国国家及国际电工委员会IEC规定的技术要求。

例如：仪表的铭牌应标明：制造厂名、型号、仪表名称、出厂编号等。

该仪表应配有中说明书（详细的功能说明、技术指标、使用操作说明及原理图等）、合格证以及仪表所配附件名称、数量清单等。

2.2.3 该仪表的工作电源必须保证测试过程的安全、稳定可靠。工作电压：交流220V，频率：工频50HZ。

2.2.4 仪表中使用的界面操作等应有功能标志。

2.2.5 仪表应有良好、坚固的包装箱，箱内应有良好的防震、防潮措施。

2.2.6 屏幕显示面板操作部分应力求简单并用国际标准名称。

2.2.7 选用性能优良的原材料及元器件，保证产品优良的技术性能及良好的使用性。

2.2.8 仪表验收合格后质保期为12个月。质保期一年内仪表若因质量出现问题，供方应负责免费更换新设备，若在质保期一年内设备因质量出现问题，供方应负责免费维修并可优惠收取一定的元器件费用。

4、主要设备的功能及技术参数
4.1 耐压试验系统

	HNE -550F 耐压试验系统

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注
（含税13%）

	1
	耐压试验系统
	HNE -550F
	套
	1
	/
	/
	自动测试；分体式
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	1、匀速升压，逐级升压，阶段升压；自动计时设置，击穿电流设置，接地保护功能

触摸屏显示 分体机，放电棒；

2、功率5KVA，电压输出：AC0-50KV
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	个
	1
	/
	/
	试验油槽定制尺寸：500*400*400mm
手动控制石墨烯加热油温，搅拌功能；温控范围：室温-90℃
挂篮尺寸：200*80*80mm
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	套
	1
	/
	/
	1、试验铜电极：

上电极25mm;

下电极40mm；

2、试验支架1套

	
	

	套
	1
	/
	/
	黄铜材质：

上电极:150mm;

下电极：150mm；

2、试验支架1套

	备注
	安全围栏及安全门
	220V/30A电源地线要准备好，围栏1.8米高，试验场地面积(2+3)m*3m
	
	
	
	
	供方提供图纸甲方施工



	参考图片
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4.2.主要功能

1.采用10寸嵌入式一体化触摸屏，型号：TPC1031Kt。

2.高压电压、高压电流、低压电压、低压电流 3 路测量方式，0.5级高精度传感器和高性能14 位AD 采集芯片。

3.实时监测显示被试品数据波形同屏同轴显示V/mA, V/t两组波形对比。

4.数据保存：电脑和CPU同时进行保存，三片CPU 32位ARM，内存分别存储三组被试品的数据，存储时间为185天；防止电脑出现故障给用户造成重大损失。

5.人机对话全键盘操作方式，智能化工作全过程，可选多种升压速度，实现不同试验中的升降压速度要求。

6.完善的过压、过流保护，任意设定最高电压、高压电流上限、低压电流上限和计时时间。

7.具有回零检测和安全接地保护功能，回零确定后才可进行试验，没有安全接地和接地电阻过大不能升压，安全可靠。

8.老化过程中在设定的参数值：电压100KV，电流＜1mA时数据保存1次/S；击穿时需要断电，其它不需要断电，屏幕亮灯提示。

9.到达设定电压后自动耐压计时，备试品击穿或者计时结束后自动降压回零；超过设定高压电流或低压电流时自动切断电压输出，降压回零，并发生声光报警。

10.提示信息方便引导操作，升压必须先触摸点击“启动”键合闸后再触摸点击“升压”键

切换按键才能实现，防止重复按一键疲劳或无动作操作导致危险。

11.试验过程中，都可以按“启动/停止”退出任何试验。试验出现异常，可以按紧急开关切

断高压输出。

12.精良的软硬件抗干扰设计，多种抗干扰手段，适应恶劣电磁环境。

13.自动错误诊断，易于发现和解决问题。

15.空开设置在桌面上，有防护罩，防止误操作误触。

16.设备顶部装有红闪灯。

17.仪器面板设有升压、降压、回零、暂停、电源、报警指示灯。

4.3软件功能

01、软件平台：WINDOWS窗口操作平台，界面直观，便于操作

02、曲线显示：在实验过程中可以动态同时显示三组试验品曲线U/mA,U/t;

采集的时间1次/1ms

03、数据导出：可以对试验结果导入EXCEL表格;格式模式需方提供

04、实验报告：可以人为设置报告名称，并对实验报告进行打印

05、试验方式：可以根据需求对交流试验进行灵活选择

06、试验方法：可以根据需求自行选择击穿电压、耐压试验；

07、参数设置：可以根据不同的试验方式及试验方法灵活设置所需的不同参数值

08、试样设置：可对不同标准的试样参数灵活设置

09、人员管理：设置用户名及密码，不同的操作员登入记录后才能进行的试验，

10、三组参数选择设置：高压电流范围：0.01mA-50mA；电压范围：100V-50KV；

11、连续操作：连续操作试验时，可直接在软件里结束试验，进行二次试验

12、查询存储数据：输入时间、电压、泄露电流、被试品号；显示2条同轴曲线形式对比分析展示，直观明了。

4.4技术参数：

01、设备总容量及电源： 单相：AC220V；5KVA；（三相10KVA/AC400V）；

02、输出电压： AC 0-50 KV ; 频率：50HZ±10% 三组高压输出,精度＜1.0%；

03、输出电流：AC 0-50mA 三组高压电流输出，DC：0.01mA-5mA精度＜1.0%；

04、高压分级：AC0-50KV；同时输出不同电压值；

05、升压速率：200V-5000V/S，在此区间内可以手动设置；
06、精度：电压精度 ＜1.0% ±1 个字(F.S)，电流精度 ＜1.0% ±1 个字(F.S)；

07、判停方式两种：1、电压判停  2、高低压电流判停；

08、电压电流采集方式：光电隔离采集，有效保证控制系统的安全性和可靠性；

09、试验环境恒温箱：温度90℃/湿度85%，手动及自动操作需要需方待定；

10、安装灵敏度较高的过电流保护装置保证试样击穿时在0.05S内切断电源；

11、计时范围：s/m/h/,年/月/日；

12、支持短时间内短路试验要求；

13、电压试验精度：＜1.0％，显示值最小：1V；

14、试验电压范围： AC100V-50KV；

15、电流可采集到AC：0.02mA，DC：1uA (显示值）精度＜1.0%；

17、漏电电流：实时采集并记录最大值；

18、电压显示1V的技术要求；

19、电极必须配有电极支架；

20、油槽内部有支撑板方便放置电极支架；

24、试验开始与结束后必须有指示灯；

26、主机大概尺寸：长宽高:1500*800*600（mm）;约50Kg

27、油槽大概尺寸：长宽高500*400*400（mm）;约40Kg
28、材质：绝缘材料板粘合
29、挂篮尺寸：长宽高：200*80*80mm；配漏油孔φ8mm
30、设备重量：31、工作环境：温度25℃-90℃室温  
5. 试验油箱 （参考图片）


5.1设备性能参数（高压试验油槽的体积根据实际情况定制）

① 极限温度≤100℃，温度控制精度±2℃，温度显示精度0.1℃；

②高压电极电压≤50KV，高压电流范围：0.5-50mA  低压保护电流≤16A；

③ 腔体内部净尺寸约：≥宽800mm*深800mm*高600mm.（参考尺寸）
5.2主要技术参考指标： 

内箱尺寸（W*H*D)：600*650*600mm 
外部尺寸(W*H*D)：800*850*1500mm 
5.3运行恒温系统操作流程
1、准备

① 检查供电是否正常，设置温度上下值。

② 放入试验样品后检查，高压线和回路线是连接好。

③ 检查腔体上门锁是否关闭状态。

2、运行

①充压加热：加热过程为自动控温，控温过程需操作温控表， 

②进行试验：根据实际试验需求来进行高压试验。 

③ 试验完成：待试验完成后关闭H，降温低于60℃取出试验样品。

3、绝缘薄膜试验工件壹套
 

电极规格：满足GB/T 1408.1-2006标准要求（材质为黄铜）
试验工件：片材电极尺寸：上电极 ￠25mm   下电极 ￠75mm  

4、控制系统的基本原理图
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6.其它要求： 附加技术要求部分

外观电气柜颜色黑白相间喷涂

增加设定交流电压电阻测试  存储功能  打印功能

增加警示灯和叮铃
7、售后服务

7.1技术服务条件

7.1.1 技术文件

由供货方提供样本，使用及调试、维修手册。

7.1.2 质量及验收标准

符合需方要求并符合厂家规定的各项标准，直流高电压和电流按厂家标准验收程序和中国国家计量标准部门的有关规程验收。需方按规范书及国家相关标准进行出厂试验见证并进行现场验收。所有设备的检测费用由购方承担、根据购方指定的国家权威部门进行检测。

7.2技术服务

7.2.1 调 试

仪表制造商授权的技术人员现场进行调试、仪表技术指标经验收合格，附验收报告。仪

表在调试过程中如整机或部件出现质量问题，供方负责更换仪表。供方保证所

提供的设备为合同附件所列的型号和配置的全新仪表。需方不接受样机和组装机。

7.2.2 保 修

仪表制造厂提供一年免费保修服务，并保证对仪表进行终身维护。

7.2.3 培 训

在货物抵达需方最终用户所在实验室后供方对仪表进行调试，并负责对需方操作人员进

行技术培训，包括设备的测试、使用等。
八、包装要求和运输方式

仪表应有良好、坚固的包装箱，箱内应有良好的防震、防潮措施。

九、主要附件：

本套装置所有外部连接专用线一套，且规格、型号、尺寸、材质必须相同。
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