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MF-I手套（绝缘靴）耐压装置

使用说明书
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武汉华能阳光电气有限公司
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■ 产品简介

MF-I型手套（绝缘靴）耐压装置是我公司根据手套（绝缘靴）的试验规程，并遵从广大用户意见而设计生产的。该产品有效的解决了过去不规则的测试方式，从而简化了测试手续，提高了测试速度。更可靠地鉴别手套（绝缘靴）的泄漏电流，绝缘老化，工频耐压等参数。保障了试验工作者的安全，是理想的手套（绝缘靴）专用设备。其主要特点：可同时测试3双手套（绝缘靴），并可读取每只的泄漏电路，准确判断不合格的手套（绝缘靴）；结构底部装配脚轮，可随意移动。
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◎ 电压、电流、时间等数据4.7寸大屏液晶显示，带背光，读数清晰、直观；
同时显示电压、电流、时间等，有各种数据设置功能。
◎ 全中文界面，工作状态显示，操作简单明了，适用面广。　　

◎ 带状态显示，带提醒功能，使用者对设备所处的状态一目了然　。
◎ 轻触式面板按键操作，所有功能均可通过按键设定，提高了产品的安全性、
可靠性。
◎ 全数字式调校，摒弃了陈旧的电位器调整方式，现场使用极为方便。
◎ 按键直接设定目标电压、泄漏电流、耐压时间，应用自如。
◎ 带过电流、过电压保护。保护准确、迅速，可有效保证人员和设备的安全。
◎ 采用硬、软件抗干扰技术相结合，性能稳定，抗干扰性强。
◎ 精确的电压控制能力，较小的电压控制误差。 

◎ 时间设定范围1秒～9999秒。
◎ 采用高细度的步进电机控制调压器升压过程，全自动进行耐压试验。试验开
始后，仪器自动合闸以国标要求升压速度自动升压，到达预定电压开始计时，
并保持试验电压、计时到、自动降压，到零 后自动断电，提示试验结束，同
时显示各试品泄漏电流，并显示测试结果。
◎ 产品体积小、重量轻、结构合理、可靠耐用，测试速度快，提高了工作效率。
◎ 高压、高压泄漏电流直读，还可自动识别不合格试品，智能化程度高。
◎ 可同时测试3双绝缘靴（手套），并可读取每只的泄漏电流，准确判断不合格
的绝缘靴（手套）。
◎ 结构底部带有脚轮，便于移动。
　　

选配扩展功能：
        1、每路试品均具有分断机构，当任意一路击穿时或超过设定泄漏电流值时，该路试品将自动脱离试验，不影响其它试品进行试验　

        2、开机显示公司名称、网址及联系电话等，有利公司品牌的宣传和推广
　  3、可选配远程通信、门联锁警灯警铃等
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1.输入电压：0-220V50HZ

2.输出电压：0-30KV

3.容量：3KVA

4.测试数量：每次3双

5.介质：手套（绝缘靴）试验车80KG

           工频耐压试验台       70KG

附表:常用电气绝缘工具试验标准
	序号
	名称
	电压等级（KV）
	周期（年）
	交流电压（KV）
	时间（MIN）
	泄漏电流（MA）
	备置

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	绝缘板
	6~10
	1次
	30
	5
	　
	　

	
	
	35
	
	80
	
	　
	　

	2
	绝缘罩
	35
	1次
	80
	5
	　
	　

	3
	绝缘夹钳
	35以下
	1次
	3倍线电压
	5
	　
	　

	
	
	110
	
	260
	
	　
	　

	
	
	220
	
	400
	
	　
	　

	4
	验电笔
	6~10
	2次
	40
	5
	　
	　

	
	
	20~35
	
	105
	
	　
	　

	5
	绝缘手套
	高压
	2次
	8
	1
	≤9
	　

	
	
	低压
	
	2.5
	
	≤2.5
	　

	6
	核相器
	　
	2次
	6
	　
	1.7~2.4
	　

	
	
	10
	
	10
	　
	1.4~1.7
	　

	7
	橡胶绝缘靴
	高压
	2次
	15
	2
	≤7.5
	　


[image: image7.png]■ 工作原理

接入0~220V电源，调节工频耐压试验台，根据试验变压器的电磁感应原理，使变压器产生0~30KV工频高压至各电极，使手套（绝缘靴）获得规定的试验电压。根据手套（绝缘靴）试验规程，读取、纪录测试参数。成套使用接线图见图1（毫安表六块）
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图1：成套使用接线图
[image: image8.emf]■ 结构设计

该产品分二部分组成：

1.手套（绝缘靴）试验车，试验车由移动托架、盛水水槽、电极杆支撑等组成；

2.MF-Ⅱ手套（绝缘靴）试验台，手套（绝缘靴）试验台由变压器及其控制

部分组成。

手套（绝缘靴）试验车装置见图2，手套（绝缘靴）试验台外形见图3.


图2

1.移动托架       2.盛水槽        3.绝缘撑杆

4.电极杆支撑     5.高压接线端    6.泄漏测量接线端
` SHAPE \* MERGEFORMAT 



图3

■ 使用方法
1.使用前根据图2将绝缘撑(3)安装在移动托架(1)上,再将电极杆支撑(4)两端插入绝缘撑杆(3)内,最后将电极杆依次装在电极支撑内。

2. 手套（绝缘靴）内盛水不能高于手套（绝缘靴）口以下5CM,并确保手套（绝缘靴）露出水面的部分干燥清洁,然后将高压电极置于手套（绝缘靴）内并将手套（绝缘靴）夹好。

3.按图1、图2将水阻的一端与手套（绝缘靴）试验车上的高压输入螺母(7)相连,另一端用35KV高压电缆由手套（绝缘靴）试验台的高压出线口引至手套（绝缘靴）试验台内试验变压器高压输出端A,将盛水槽1-6上的泄漏测量接线端与手套（绝缘靴）试验台上的接线端X1-X6一一对应相连。

4.检查总电源是否与输入电源一致(~220V  50HZ),设定好电流继电器动作值,同时设点好时间继电器的动作值,合上空开,电源指示灯亮,调压器的手轮置于零位时,零位指示灯亮,此时可送电操作。送电之前一定要查地线是否接得牢靠，否则有危险。

5.按下复位按钮使故障指示灯灭.按下送电按钮,主接触器工作,调压器受电,电源指示灯灭、送电指示灯亮。

6.顺时针旋转调压器手轮，声光报警停止，注视电压表、毫安表的指示，以每秒小于3KV的升压速度升压，当升到所需要电压值时，按下计时按钮，并密切关注试验品情况。

7．在试验过程中，如果泄漏电流大于规定值、试验品被击穿，电流继电器动作，调压器自动断电，泄漏电流超标或被击穿的手套（绝缘靴）对应指示灯亮，切断电源，取下泄漏电流超标或被击穿的手套（绝缘靴），然后再升压操作，达到规定电压及耐压时间并且泄漏电流不大于规定值时，声光报警，说明产品合格，否则试验品不合格。

8.整个试验过程结束后,应切断电源,拆卸手套（绝缘靴）,换第二批,重复上述方法进行试验。

■ 注意事项

◎ 该试验装置在试验过程中，操作人员应安全距离操作（空气中每米小于20KV），工频耐压试验台必须可靠接地，接地电阻小于0.1Ω。

◎ 使用前应测试绝缘电阻，其绝缘电阻值应大于2MΩ。

◎ 使用前应检查各电气元件触点是否松动，接触是否良好，各保护系统是否能正常工作。

◎ 使用前，应将绝缘撑杆、电极、电极杆、盛水槽等各部位用酒精擦拭。

◎ 试验完毕应将水放完，用棉布将各部位檫干。若长期不用时将水槽、电极杆、绝缘撑杆置于干燥通风处保存。

◎ 工作和存放场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和侵蚀性介质。

◎ 必须由专业人员操作，并严格遵守操作程序。

■ 维修与保养
◎ 本装置运输时，应外套塑料袋防潮，箱内四周垫有泡沫防震。

◎ 搬运过程中，应防止硬冲击。

◎ 本装置在相对湿度不大于80%、无腐蚀性物质、干燥通风的场所保存。

◎ 用户在使用中如有仪器工作异常或需要技术咨询等方面的问题，请及时与本

厂联系。

■ 装箱单

◎ 手套（绝缘靴）试验车              1台

◎ 手套（绝缘靴）试验台              1台

◎ 使用说明书                        1份

◎ 合格证                            1份

◎ 测试线                            1套
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