[image: image1.png]


[image: image12.png]s
€
LEEIEPB\ z HUANENG ELECTRIC




[image: image13.png]RS ML AV ERiE: NENEA:
400-8828-058 027-83309597 027-83309626



[image: image14.png]IR RPN B S ERAT  RiNHHFARGHHEARI7SERRERH: www.whdiangi.net





                              HYG-4YC

接地线成组电阻测试仪

使用说明书


武汉华能阳光电气有限公司
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注意事项

测试钳夹紧测试端子!

不允许测量带电导体!

测试过程中不允许拆除测试线!

一、概述

在电力系统中，携带型短路接地线及个人保护接地线对防止用电设备、线路突然来电和消除感应电压、放尽剩余电荷起到至关重要的作用。为防止不合格接地线进入电力系统，我公司根据《携带型短路接地线技术标准》和国家电力公司最新发布、实施的《电力安全工器具预防性实验规程》的规定，研制了“接地线成组电阻测试仪”，为电力系统完成必要的产品预防性实验提供服务。

二、功能特点

1、整机由高速单片机控制，自动化程度高，操作简便。 

2、仪器采用全新电源技术，输出电流稳定，输出电压高，测量速度快，量程范围宽，适合各种携带型短路接地线及个人保护接地线的试验使用。

3、仪器自带时钟，万年历，可保存20组测试数据，方便客户随时查询。

4、保护功能完善，内部电源过热后自动保护，有效防止损坏电源，同时带有电压线反接提示功能，防止测试线接反时造成测试数据的不准确。

5、仪器采用128X64点阵液晶屏，全部操作中文显示，方便客户的使用。

6、仪器自带热敏打印机，可将测试数据实时打印。

7、智能化功率管理技术，仪器总是工作在最小功率状态，有效减轻仪器内部发热，节约能源。

三、技术指标

1、输出电流： 30A、40A、50A

2、输出电压：≥DC10V 

3、分辨率：最小0.1μΩ

4、量程：300uΩ-300mΩ        （30A档）

       250uΩ-250mΩ        （40A档）         

       200uΩ-200mΩ        （50A档） 

5、准确度：5‰±3个字
6、工作温度：-20～40℃

7、工作湿度：<80%RH，不结露
8、工作电源：AC220V±10%，50HZ
9、外形尺寸：393mm*232mm*302mm

10、重量：8.2kg

四、仪器面板介绍

          仪器面板如下图所示：
[image: image15.png]



1、I+、I-：为电流输出端子，通过专用测试线为试品提供恒定电流。
2、V+、V-：电压输入端子。

3、打印机：打印测试结果。

4、三合一电源座：仪器电源控制开关。当接入三芯电源线，将电源座左侧开

关按钮拨到开（“ ▏”）的位置仪器即开机。

5、[image: image2.png]


 ：仪器接地柱。

6、存储键：用于对测试数据进行存储。

7、确认键：对所选择的项目进行确认，并自动进入下一项，如果仪器选择项处于测试位置时，按下确认键仪器开始启动电流进行测试。

8、选择键：按下此键，选择仪器各项设置。

9、复位键：整机初始化，仪器处在准备状态。

10、辉度调节：左右调节此钮，可调整显示字符的对比度。

11、液   晶：采用128X64大屏幕显示，字体清晰，便于观察，显示操作设置、测试结果、接触电阻值和输出电流值。
操作说明

一）、接线方法

根据被测导线要求，将测试钳分别对应夹紧被测端子。测试线另一端接对应面板上的电流端子I+ 、I-和电压端子V+、V-。
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                            图一
二）、操作步骤如下：

1、接线正确无误后，打开电源开关，屏幕显示如图二：
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                                   图二

2、等待5秒钟左右屏幕显示如图三所示：
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                                   图三

屏幕显示菜单各选项分别是：

（1）“选择电流”：选择仪器测试电流，分别为30A、40A、50A，用选择键进行选择。选择完成后按确认键进入下一选项。测试电流为固定输出，只能进行选择不能修改。

（2）“导线长度”：被测接地线两点间的距离,单位： 米,默认值： 10.00。当光标在此选项时，可用选择键进行修改，按确认键确认选择，再按确认键可以将光标后移，直到修改到最后一位，按确认键完成修改。继续按一次确认键进入下一选项。

（3）“线截面积”：被测接地线截面积,单位 ：mm2   默认值 ：50，分别为50、70、95、120、35、25、16、10等常用规格的导线截面积，按选择键选中与被测接地线一致的截面积，按确认键进入下一选项。

（4）“测试”：此选项为仪器的测试项，测试参数选好以后，按确认键开始测试。

（5）“查询”：此选项的目的是对已存储的数据记录进行查询、打印或者清除记录，按确认键进入。

（6）“设置”：此选项的目的是对时间或者参数进行设置，以保证时间的准确性或测试数据的准确性。

3、确认好参数后，将光标移到测试菜单，按确认键，仪器开始对试品进行测试，首先对试品进行充电，显示如下：
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                                图四

4、电流达到设定值并且稳定后，屏幕显示如图五：
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                                 图五

5、几秒钟后，屏幕显示测试结果，如图六。
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                                 图六
屏幕中各项代表的含义：

I：仪器实际输出电流值为30.02A;

RL：被测导线10.0m的总阻值。

Rv: 被测导线平均每米电阻值。

Ro：截面积为10m㎡的被测导线平均每米参考阻值。

当Rv≤Ro：可以判断出所测导线符合要求，产品合格，否则产品不合格，本判断结果只能针对部分铜质材料接地线，不能全部以此做为判断依据。

此时，如果按存储键，可对数据进行存储，如果想打印数据，长按选择键可进行打印测试结果；按确认键，仪器重新开始测量，按复位键结束测试，仪器变为开始选择界面。

6、如果想查询数据，请按选择键将光标移到查询菜单，按确认键进入，屏幕显示如下：
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                                 图七

按确认键记录号减一，显示上一条记录。按存储键记录号加一，显示下一条记录。按选择键打印当前记录。按复位键退出查询。

7、如果仪器开机时显示的时间不正确，在开机初始界面，先按确认键将光标移到测试选项上，再按选择键光标就移到设置菜单上，按确认键进入，显示如下：
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                                图八

8、按选择键将光标移到设置时间菜单，按确认键进入时间修改界面：
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                             图九
按选择键进行修改，按确认键使光标后移，当光标到最后一项时，修改完成按确认键确认后时间开始变化，几秒钟后屏幕返回图八界面，选择返回菜单确认后回到图三界面。
六、仪器的成套性

1、接地线成组电阻测试仪主机        一台


2、测  试  线                      一套

3、电  源  线                      一条

4、自检标准电阻                    一个

5、保 险 管（5A）                  二只

6、使用说明书                      一本

7、打  印  纸                      两卷

8、接  地  线                      一条

9、合  格  证/保修卡               一张

10、装  箱  单                     一张

七、售后服务

仪器自购买之日起一年内属产品质量问题免费包修包换，终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障，请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。

附：多股铜质接地线参考电阻值

	接地线截面积（mm²）
	参考电阻值（mΩ）

	10
	1.98

	16
	1.24

	25
	0.79

	35
	0.56

	50
	0.40

	70
	0.28

	95
	0.21

	120
	0.16
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