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[bookmark: _Toc12735]1. 安全使用事项
本仪器的设计、制造和检测均达到IEC61010安全标准（电子类测量产品安全要求），本说明书包括确保仪器的安全使用及保证仪器的安全状态，使用者所必须遵守的警告和安全条例。使用前请先阅读以下说明。
	[image: ]警告
● 仪器输出高压，使用前，阅读并理解说明书中的操作指南。
● 请将说明书随身保存以便随时查阅。
● 必须按指示使用仪器。
● 理解并遵守安全操作指示。
● 必须严格遵守上述操作说明。
● 如不遵守，测量时可能会导致人身伤害和仪器毁坏。




[image: ]危险（表示操作不当会导致严重或致命的伤害）
● 使用前请带戴绝缘手套。
● 请勿在AC/DC600V以上的电路中测量。
● 请勿在易燃场所测试，火花可能会引起爆炸。
● 请勿在仪器表面潮湿或操作者手潮湿时操作。
● 请不要带电连接测试线。
● 在测量时或测试后请勿立刻触摸被测回路，可能导致触电事故。
● 测试线或端口发现易损害绝缘特性的污垢或炭化物时请停止测试。


[image: ]警告（表示操作不当存在导致严重或致命的伤害的可能性）
● 若仪器出现异常请停止使用。例如：仪器破损或裸露出金属部分。
● 请勿对仪器安装替代部件或进行任何未授权的改造，维修时请与我公司联系。
● 确定所有测试导线与仪表的测试端口连接牢固。


[image: ]注意（表示操作不当有可能会导致人身伤害或仪器毁坏）
· 测量前，确认电压选择在适当的值。
· 若长时间不使用，应将电池充满后存放，并在三个月内重新补充。
· 请勿在高温、潮湿，有结露可能的场所及阳光直射下长时间放置。
· 请使用湿布或清洁剂来清洁仪器外壳，请勿使用研磨剂或溶剂。
· 仪器潮湿时，请先干燥后存储。
[bookmark: _Toc421265577][bookmark: _Toc27060]2. 特点
智能型高压绝缘电阻测试仪，具有5个量程：500V, 1000V, 2500V, 5000V，10000V，测试最大可达10TΩ。
● 严格按照安全标准设计
● 绝缘电阻量程5TΩ@5kV
● 短路电流可调节，最大可达5mA（可以订制高达10mA短路电流产品）。
● 自动显示极化指数（PI）,诱电吸收比（DAR）的测试值，可测试漏电流和电容量。
● 抗干扰性能优越，在干扰电流达到2mA时，仪器仍然保证测试精度。
● 容性试品快速放电，电缆测试时，无需要人工放电，仪器自动快速放电。
● 2种电源方式：使用锂离子电池供电，续航时间可达6个小时(5000V@100M测试电阻)。   
   同时可以在使用状态中充电。停电时，可自动从AC电源供电转换为电池供电。
● 全中文显示，中文提示操作，简单明了，并且可以显示绝缘电阻模拟柱。
● 数字滤波功能，外部影响造成显示值发生偏差时刻使用滤波功能减轻影响。
● 完善的保护功能，并且备熔丝烧断提示功能。
● 线路带电警告：当被测试品带有危险电压时，仪器蜂鸣器长鸣，显示屏提示高压符号。















[bookmark: _Toc421265578][bookmark: _Toc13406]3. 技术规格
[bookmark: _Toc421265579]● 安全规格
IEC 61010-1    CAT.IV  600V 污染度2
IEC 61326      EMC 规格：测试，控制和检验用电气设备
IEC60529 IP64 （外盒合闭状态）
● 交流电源：220V±10%，50/60 HZ ，20 VA
● 电池供电：16.8V锂离子可充电蓄电池
● 电池续航时间：5000V@100M，约6小时 
●尺寸（长x 宽x 高）：37cm x 27cm x 17cm
● 重量：3kg
● 测试电压精度：标称值的100% 到110%
● 电流测试量程：10mA
● 电流测量精度：5%+0.2nA
● 短路电流：2到5mA，可调节输出 (可订制10mA短路电流)
● 电容测试量程：20uF
● 电容测试精度：15%+0.03uF
● 电容试品放电速率： 从10000V到10V，0.5S/µF
● 绝缘电阻测试量程和精确度 （温度：23±5ºC ， 相对温度：45 – 75%RH）

	量程
精确度
	500V
	1000V
	2500V
	5000V
	10000V

	未指定
	<100k
	<100k
	<100k
	<100k
	<100k

	5%
	100k-10G
	100k-20G
	100k-100G
	100k-100G
	100k-200G

	20%
	10G -100G
	20G-200G
	100G-1T
	100G-1T
	200G-2T

	未指定
	> 100G
	> 200G
	> 1T
	> 1T
	> 2T









[bookmark: _Toc10739]4. 仪器介绍
● 面板介绍
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	编号
	说明
	编号
	说明

	1
	AC插头
	2
	AC指示灯

	3
	测试端子（E、G、L）
	4
	液晶显示屏

	5
	按键
	6
	打印机



● 按键及功能说明
按键编号从左到右，共5个。第一个为关机状态下的开机键。

	按键编号
	说明

	1
	开机按键，关机状态下按下开机

	2、3、4
	功能键

	5
	TEST键，按住1S测试，再按停止。（进入设置菜单时无效）



● 测试设置界面

试验电压              试验自动终止时长                         电池电量指示
[image: ]


短路电流值                                                     设定的滤波
                                                               按键功能提示  




	软按键
	说明

	关机
	断开电源。仪器在无操作时，3分钟自动关机。

	电压
	选择测试电压，500V、1000V、2500V、5000V、10000V

	时长 
	自动停止的测试时间，01:00  10:00   30:00

	
	切换软件按键到新的功能，或从另外的功能返回

	电流
	选择短路电流，1mA步进选择。通常按照最大值即可，也可依据规程规定的短路电流值选择。

	滤波
	选择滤波参数。
关：无滤波；（无干扰情形下推荐）
小：硬件低通滤波；（适用于多数情形）
中：软件低通滤波；（大于100G高阻时推荐选择）
大：软件+硬件低通滤波；（大于1T高阻时推荐选择）

	设置
	进入系统设置菜单


● 电池电量指示： [image: ]、[image: ]、[image: ]、[image: ]、[image: ]
当电池电压显示只剩一格时应及时充电，当电池显示闪烁时则随时会自动切断电源，应该马上进行充电。
● 充电：为面板AC插座提供满足要求的AC电源，即可为仪器充电。充电时，电源指示灯亮，显示屏的电池标示依次从[image: ](0格）到[image: ]（满格）显示，当充满时，则显示[image: ]（满格）。
● 对比度设置界面：由于温度变化导致LCD显示的灰度发生改变，可能影响使用。本仪器设置电子式对比度调节。按如下步骤设置：
1. 在关机状态下，按住2键不放（第二个键）
2. 按1键（开机键）开机，直到进入对比度调节菜单
3. 按1键或2键调节对比度，直到合适的时候
4. 按4键保存并退出，如果不需要调节则按3键退出
	软按键
	说明

	
	移动光标，也用于增减对比度

	
	移动光标，也用于增减对比度

	返回
	该界面下无效

	OK
	确认进入当前的菜单功能或确定当前的设定并退出



● 系统帮助菜单说明
帮助：记录产品的编号、生产日期、版本信息。
● 绝缘测试界面

  数字显示绝缘电阻值（ > 表示大于当前值；  < 表示小于当前值）        已测时间   
  实际测试电压                                                  电池电量[image: ]
  高压危险提示                                                  泄漏电流
                                                                1mA=1000uA
                                                                1uA =1000nA
   吸收比DAR	 试品电容量
   极化指数PI                                                   （测试停止后显示）
                                                                绝缘电阻模拟柱


当测试时间到达或手动停止后，显示屏显示如表中所示的软按键。

	软按键
	说明

	关机
	断开电源。仪器在无操作时，3分钟自动关机。

	返回
	返回上一级菜单

	电压
	选择测试电压， 500V、1000V、2500V、5000V、10000V

	Rt
	查看15S、30S、60S、600S时的电阻值，并打印测试数据。



● 线路带电警告：当被测试品带有危险电压时，仪器蜂鸣器长鸣，显示屏提示高压符号。此时如果用户启动测试，仪器仍然可以进行工作。建议移除仪器测试线，确认外部电压源为安全电压。
● 打印：测量停止后按Rt键，打印测量停止时刻的电阻值，如果测量时间满足，同时打印15S、30S、60S、600S时的电阻值，以及吸收比，极化指数，试品电容等参数。

[bookmark: _Toc234]5. 仪器使用
· 测量吸收比DAR:
1. 选择大于1分钟的测量时长
2. 选择合适的电压并启动。
3. 仪器自动记录15S、60S的电阻值，并在60秒之后计算出吸收比。
4. 吸收比计算方法：DAR= R60/R15;
· 测量极化指数PI :
1. 选择大于10分钟的测量时长
2. 选择合适的电压并启动。
3. 仪器自动记录15S、60S、600S的电阻值，并在600秒之后计算出极化指数。
4. 极化指数计算方法：PI= R600/R60;
· 测试接线注意事项
1.确认被测试品安全接地，试品不带电。
2.确认仪表E端（接地端）已接地。
3.G端（保护环）的使用（本机为低电压侧屏蔽）

测量高绝缘电阻时，应在试品两测量端之间的表面上套一导体保护环，并将该导体保护环用一测试线连接到仪表的G端，以消除试品表面泄漏电流引起的测量误差，保障测试准确。尤其在对仪表检定时G端应接在电阻箱的G端，以保证正常检定。











[bookmark: _Toc27537][bookmark: _GoBack]6.附件
见装箱清单；




[bookmark: _Toc22753]7.附录
· 电阻量纲：1000kΩ=1MΩ，1000MΩ=1GΩ，1000GΩ=1TΩ;
· 电流量纳：1A=1000mA, 1mA=1000uA, 1uA=1000nA;
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