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一、概述

    10kVA/50kV/100kV击穿耐压测试仪测控一体化系统是集测量、控制于一体的高电压设备自动化信息平台，它以超高速、大容量瞬态信号采集模块、程控放大器以及下位机及执行机构为核心部件组成，通过工业控制计算机实现对全系统的全自动控制和快速信号分析处理。由于采用通用的工业控制计算机作为信息平台，为日后的击穿耐压测试仪测控升级和扩充提供了广阔的空间，同时为构建试验室信息中心提供了硬件基础。以上各个部分均按照工业级工艺标准设计制造，为系统安全、可靠性、稳定性、精确度、及运行速度提供了保证。

    10kVA/50kV/100kV击穿耐压测试仪针对高电压试验室的运行环境，尤其考虑了冲击试验的特点采用了抗强电磁干扰设计，技术性能指标满足执行ANSI D148中的12.2.1和12.2.2标准的要求。操作软件在界面简单直观、便于操作。

二、主要特点

全测控一体化；集成度高；

高精度、高速数据采样

工业一体化设计具有高稳定性、高可靠性和优异的电磁兼容性，不需要任何额外的屏蔽装置；

硬件电器连锁，保证操作的安全性和可靠性；

三、控制系统的主要功能

自动转换输出电压,并在屏幕上显示；

过压、过流保护，自动接地；

自动升压：根据设定的参数，包括整定电压值和整定时间值自动完成一个升压、保持、回零复位过程；

可以直观的显示每次耐压的状况，包括击穿电压值、耐压时间、泄漏电流；

紧急分闸，不同于手动分闸，紧急分闸直接通过按钮切断主回路电源，用于异常状况，如控制室停电等。

升压的方式要求见附件ANSI D148中的12.2.1和12.2.2标准的要求。

四、适用范围

  本击穿耐压测试仪适用于绝缘材料、套管、电力配件和电子产品等试品进行标准绝缘击穿耐电压试验。

五、一般使用条件

海拔高度：<1000m

环境温度：-5℃～＋40℃              

相对湿度：<90％

最大日温差：25℃

使用环境：室内

无导电尘埃

无火灾及爆炸危险

不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在

电源电压的波形为实际正弦波,波形畸变率<5%

六、遵循标准

执行ANSI D148标准
七、额定参数值

1、标称电压档位：0~50kV~100kV；
2、额定级电压：100kV/50kV；3、容量：5KVA/10kVA；

4、升压速率：0.2KV/s、0.3KV/s、0.5KV/s，1KV/s、2KV/s、无级调速；

6、电流设置范围：0~200mA；     7、试验时间：5-10分钟；

7、控制箱（台）参数：（常规参数见下表）

	规格
	容量
	输 入 
	输  出 
	重量（kg）

	
	
	相数
	（V）
	（A）
	（V）
	（A）
	

	5kVA/50kV
	5
	2
	380
	50
	0-380
	13
	90


8、调压部分接线及原理

调压部分由控制部分和试验变压器组成。控制部分是由接触式调压器、单片机控制系统、液晶、打印机、信号测量、电路保护组成。试验变压器由低压绕组、高压绕组、仪表绕组三部分组成。

通过接入工频电源，调节调压器，以获得所需要的试验高压电压值。

工作电源接线如图1图2：
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图1整体安装接线图
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图2  调压工作原理
9、试验部分接线及原理

     做耐压试验时，控制部分、变压器的接地端及高压尾必须可靠接地。有条件的情况下，做工频耐压试验请加上限流电阻、标准高压分压器、球隙保护电阻及保护球隙。

耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在100~300mA时，可取0.5~1Ω/V(试验电压)；高压侧额定输出电流为1A以上时，可取1Ω/V(试验电压)。常用水电阻作为限流电阻，管子长度可按150kV/m考虑，管子粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法：用蒸馏水加入适量硫酸铜配制成各种不同的阻值)。

球间隙及保护电阻：当电压超过球间隙整定值时(一般取试验电压的110%~120%)，球间隙放电，对被试品起到保护作用。球间隙保护电阻可按1Ω/V(试验电压)选取。

在工频耐压试验中，低电压侧测量电压(仪表电压)不是非常准确的，其原因是由于试验变压器存在着漏抗，在这个漏抗上必然存在着压降或容升，使试品上的电压低于或高于低压侧测量电压表上反映出来的电压。工频耐压试验时，被试品上的电压高于试验变压器的输出电压，也就是所谓容升现象。感应耐压试验时，试验变压器的漏抗必然存在着压降。为了准确测量被试品上所施加的电压，因此常在高压侧接入标准高压分压器来测量电压。              

10、操作要点
图4接线图
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1、试验前，应了解被试品的试验电压，同时了解被试品的其他试验项目及以前的试验结果。若被试品有缺陷或异常，应在消除后再进行耐压试验。
2、试验现场应围好遮拦或围绳，挂好标示牌，并派专人监护。
3、试验前，被试品表面应擦拭干净，将被试品的外壳和非被试绕组可靠接地。被试品为新冲油设备时，应按《规程》规定使油静止一定时间再升压，对110kV及以下的充油电力设备，在注满油后静置时间应不少于24小时，对220kV及330kV的充油电力设备，静置时间应不少于48小时。
4、接好试验接线后如图4，应由有经验的人员检查，确认无误后方可升压。
5、升压前，首先检查调压器是否在零位。调压器在零位方可升压。
6、升压过程中不仅要监视电压的变化，还应监视电流的变化，以及被试品泄漏电流的变化。升压时要均匀升压，不能太快。升至规定试验电压时，开始计时，时间到后，缓慢均匀降下电压。绝不允许不降压就先跳开电源开关。
7、试验中发现被试品有异常声响、冒烟等应立即降下电压，拉开电源，在高压侧挂上接地线后，再查明原因。耐压试验前后均应测量被试品的绝缘电阻。

八、软件使用说明

按试验要求将控制部分、试验变压器、被试品正确接好线，必须可靠接地。

开机后直接进入主菜单界面,如图6：选择升压模式直接触摸点击可以切换“手动升压”或“连续升压”或“逐级升压”或“匀速升压”4种选择模式。
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图6

2、选匀速升压方式点击触摸后进入子界面：匀速升压方式
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图7   匀速升压方式

3、选中逐级升压方式点击触摸后进入子界面：逐级升压方式
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图8 逐级升压方式

4、选中阶段升压方式点击触摸后进入子界面：阶段升压方式
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图9  阶段升压方式

选中阶段升压方式点击触摸后进入子界面：手动升压方式
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6、选中“[image: image10.png]


”点击触摸后进目录界面：分为“技术资料”和“测试试验”
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图10  目录管理

7、在“匀速升压”模式下，点击屏幕左上角会进入另一种操作界面
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动态显示区：一直处于采集信号，并显示高压电压、高压电流；低压电压、低压电流；耐压时间，施压60秒计时；

结果显示区：如果试验没有被击穿时，显示高压电压，高压电流；低压电压，低压电流；

参数设置区：设置试验中需要的参数数据；

[最高电压]为手动升压试验的过压保护值，也是连续升压试验和逐级升压试验的最终目标值；

[起始电压]为逐级升压试验时，第一次升压目标值。修改此参数时，“电压增量”改为此值的10%；

[电压增量]为逐级升压试验时，第一次后逐级升压的电压增量值；

[起始电压]为升压或降压的速度，一般有0.5kV/s,1.0kV/s,2.0kV/s,3.0kV/s,

5.0kV/s共5档；

[起始速度]是指设定最高电压的前段电压区需要的升压速度；

[测试速度]是指设定最高电压的后段电压区需要的升压速度；

[耐压时间]为三种升压试验到达目标电压后的计时长度，也为逐级升压试验中的时间间隔；

[施压计时]提示只会在“逐级升压”和“阶段升压”方式过程中显示出来；

[高压电流]为高压电流峰值的上限，高压电流超过电流上限将认为击穿；

[低压过流]为低压电流峰值的上限，低压电流超过过流保护将认为击穿；

信息显示区：显示试验过程中的试验状态：试验成功还是失败和提示信息：“设备没有接地”为了确保试验人员的人身安全，如果接地线不良好设备无法合闸升压；

指令操作区：如图7、图8、图9中的功能触摸键

(启动/停止：启动和停止功能触摸点击相互切换，点击“启动”键控制台输出电源合闸通电，触摸点击“停止”键输出电源立即分闸断电； ④升压/暂停：升压和暂停触摸点击相互切换，点击“升压”键将立即升压，触摸点击“暂停”键将暂停升压保持电压输出； ⑤降压/暂停：降压和暂停功能触摸点击相互切换，触摸点击“降压”键将执行降压输出；无论是执行升压模式还是降压模式都必须先触摸点击“暂停”后才能实现。
3、手动升压类同匀速升压方式，区别在于在匀速升压过程中触摸点击“暂停”键再通过触摸点击“升压”和“降压”来实现；

4、匀速升压方式试验
零位检查—当选中“试验”后，按确定就进入指示灯提示试验状态。如果调压器不在零位必须等到绿色指示灯亮了设备微机才能执行合闸升压；

试验过程—回零指示灯亮确认后，可以进行试验。触摸点击“启动”键后接触器合闸，这时输出电压几乎为0，再触摸点击“升压”键，设备开始升压输出,如图11
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图11-1匀速升压界面图
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图11-2匀速升压界面图

图11-5匀速升压界面图
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在升压过程中触摸点击暂停键后再触摸点击“升压”键，高压电压将不断升压，如果到设定的最高电压值；

在升压过程中触摸点击暂停键后再触摸点击“降压”键，高压电压将不断降压，如果到下限就提示已回零；

电压升到设定的最高电压，设备将自动计时到设定的耐压时间，计时结束后提示：试验成功，如果有击穿现象提示：试验失败，红色报警指示灯常亮直到触摸点击“停止”键结束；

在升压过程中触摸点击“启动/停止”切换键取消试验过程；

在升压过程中，如果高压电流峰值超过“电流上限”值或低压电流峰值超过“过流保护”值将认为被试品被击穿，接触器立刻分闸并显示试验结果，包括峰值电压、峰值电流、低压电流等，调压器开始回零，回零完成试验结束。如果在耐压过程中，高压电流和低压电流峰值没有超设置上限值，认为被试品未击穿，结果显示区就显示耐压电压、高压电流、低压电流等，调压器开始回零，回零完成后接触器分闸试验结束。
5、逐级升压试验
逐级升压试验和手动升压试验、匀速升压试验的试验过程不同之处就是电压要分两段来升压执行，前后段的升压的速度不同，而且后段分成N次走走停停仔细寻找备试品的击穿电压雪崩点；升压过程为逼近方式，首先升到到接近目标值，然后再进行微调，保证击穿电压值接近备试品真实的耐电压值，误差几乎为零。首先也进行回零检查知道绿色指示灯亮，确认后进入如下界面,如图12:
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图12-1逐级升压界面
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图12-2逐级升压界面

按上方法先触摸点击“启动”键，再点击触摸“升压”键确定后进行试验，与连续升压试验不同之处就是升压过程将分成若干次。

第一次：用匀速升压的方式直接升压击穿找出击穿电压值；

第二次:自动按设定的升压速度快速升压到“起始电压”值暂停升压自动计时60秒，计时结束后按设定的升压测试速度再自动升压到前一次电压+电压增量的电压值，然后再自动进行计时60秒；直到计时结束后按设定的升压测试速度启动第三次升压……

……重复第二次升压过程

第N次：直到备试品击穿或电压升到设定的电压值并且耐压时间计时结束，调压器开始回零，回零完成后接触器分闸，逐级升压试验合部结束。

在升压过程中，如果高压电流峰值超过“电流上限”值或低压电流峰值超过“过流保护”值将认为被试品被击穿，类似匀速升压试验。
5、阶段升压试验
阶段升压试验和手动升压试验、匀速升压试验、逐级升压的试验过程不同之处就是电压要分两段来升压执行，前后程的升压速度不同前快后慢，直接使备试品的击穿；在升压过程中，如果高压电流峰值超过“电流上限”值或低压电流峰值超过“过流保护”值将认为被试品被击穿，类似匀速升压试验。前程的电压从零开始按设的升压速度上升到您所需的额定试验电压的75％后，后程25％的电压再以设定升压速度升到设定最高电压，并密切注意测量仪表的及被试品的情况。升压过程中或试验过程中如发现测量仪表的指示及被试品情况异常，应立即降压，切断电源，查明情况。首先也进行回零检查知道绿色指示灯亮，确认后进入如下界面,如图13:
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图13-1阶段升压界
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图13-2阶段升压界面

注明：如果要退出试验必须等到回零指示灯亮了后才能断电空开电源，然后拔掉电源插头后才能拆解连接线。

6、文件管理
按屏幕上的“[image: image19.png]


”就进入目录管理界面如图14:
[image: image20.png]SKVABOKVI00KY BT EE GEEE R RS

01/14/2010:41:41

AR

dln

Eﬂf}

Tem

A EH





   图14 文件管理界面

进入文件管理界面后，可以选择“说明书”等界面。

时钟设置：设置时钟的时间，为打印报表提供时间依据。
电源接线板如下：
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十、产品维护

1、开箱验收时，应检查主控回路接线是否松动，调压器电刷是否接触良好。

2.、长期不用时，使用前应用500V兆欧表测量绝缘电阻，其阻值不低于0.5MΩ。

3、电源电压应符合控制箱（台）说明书上的输入电压值要求。

4、本控制箱（台）设有过电流保护，出厂已调整为额定电流的50%。用于小负载时，应根据被试品的额定容量电流重新设定；

5、使用完毕后，应关好控制箱（台）门盖，以保持内部清洁；

6、选择阴凉潮湿土壤和环境打接地桩，确保接地电阻≤0.6Ω。

十、注意事项
1、按照您所进行的试验接好工作线路。试验变压器的外壳以及操作系统的外壳必须可靠接地。试验变压器的测量绕组的F端和外壳必须可靠接地。当接地线未接好时，会出现闪烁图标警告，样式如下：

[image: image22.png]D

g \WARNING

PRI
MUST BE

N)

GROUNDED |

)




2、做串级试验时，第二级、第三级试验变压器的低压绕组成X端，测量绕组的F端以及高压绕组的X端（高压端）均接本级试验变压器具外壳。第二级、第三级试验变压器的外壳必须通过绝缘支架接地。

接通电源前，控制箱（台）的调压器必须调到零位后方可接通电源，合闸，开始升压。

4、试验完毕后，应在等调压器返回至零位，然后切断电源。

5、本产品不得超过额定参数使用。

6、使用本产品做高压试验时，除熟悉本说明书外，还必须严格执行国家有关标准和操作规程。可参照GB311.1 – 97《高压输变设备的绝缘配合，高压试验技术》；《电气设备预防性试验规程》等。

十一、出厂配件及清单
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1.连接线               2.电源线                        3.高压线                    
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接地线                                        5.水阻

十二、售后服务

本产品保修一年，实行“三包 ” ，终身维修，在保修期内凡属本公司设备质量问题，提供免费维修。除用户操作不当或不慎造成损坏外，提供优惠服务。
点击此处切换模式











点击此处切换模式
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