	序 号
	模块
	设计要求及参数
	配置
数量
	品牌

	1
	场地
环境
	1. 场地尺寸不大于： 1300*1100*3000mm；
2. 测试区域需要铺设橡胶绝缘垫，对地绝 1000V 缘阻抗不小于10GΩ
3. 绝缘垫需要方便进出料；
4. 测试区域需要用屏蔽网格包围可以屏蔽电磁干扰；
5. 进出料口需要安装门，门需要有安全门禁，门禁接入乙方控制系统；
6. 控制区域与测试区域需要有安全隔离，进出入口需要有安全门禁，门禁接入乙方控制系统；
8. 规划缓存区，NG 品放置区；
	1 套
	NA

	2
	工装
线束
	8. 所有工装线束耐压等级不低于 30 KV，要求 6000V 以内不得产生5pC 以上局放信号；
9. 12个电箱并联工装线束(此线束甲方提供，线材规格乙方提供)，上下电箱线束要求方便插接；
10. 12电箱外壳短接线束，需要方便安装；
11. 首尾电箱接地工装需要有防呆功能，不允许接到其他电箱或漏接；
12. 所有线束需要有防同电箱短接功能；
	1 套
	NA

	3
	仪器
仪表
	13. 局放仪：
A） 最高采样频率：不小于 20MHz；
B） 检测灵敏度：≤0.1pC；
C） 测量频带： 10kHz~1MHz;
D） 采样精度： 12Bit；
E） 测量范围： 0.1pC~10000nC；
F） 可测试品电容范围： 6pF~250uF；
G） 量程无法≤5%；
H） 量程： ×1， ×10， ×100， ×1000， ×10000， ×100000；
I） 数字滤波： 10kHz~1MHz 任意选择；
14. 校准脉冲发生器：
输出电量： 10pC、 50pC、 100 pC、 500pC、 1nC、 2nC，脉冲上升时间：＜60nS;频率范围： 50Hz~1000Hz；
15. 电压源：
A） 额定电压： 10kVdc；
B） 额定电流： 1A；
C） 输出电压纹波系数（额定电流输出时）＜3%;
D） 直流输出电压范围； 0~10kV 连续可调；
E） 设定细度： 0.1kV；
F） 电压测量显示范围： 0~±10kVdc；
G） 显示精度： 0.1kV；
H） 电流测量显示范围： 0~±1A；
I） 电压，电流测量不确定度＜3%；
16. 万用表： 34465A；
18. 直流局放采样盒(输入单元) 2 套；
	1 套
	NA

	4
	电气
控制
	18. 所有测试控制回路产生脉冲干扰信号总和不能超过 50pC；
19. 可以自动切换测量与校准回路；
20. 并联工装线束连接完成可以分别测量每个电箱负对地电容，防止并联线束损坏或者漏接；
21. 可以测首尾箱体短接线束阻值，防止箱体外壳短接线束损坏或者漏接；
22. 门禁开关接入电源控制回路，测试过程中一旦门禁触发，需要立即停止高压输出，并将高压输出接地保护；
23. 可以实时监控高压输出端电压，一旦超过 60V 安全电压，需要有红色指示灯提示；
24. 启动测试开始输出高压时，需要有电铃示警，提示人员远离测试区域；
25. 测试区域内部需要有急停按钮，一旦人员被困可以内部停止测试；
26. 所有的门需要可以方便从内部打开；
	1 套
	NA

	5
	软件
	27. 可以通过软件配方设置，自动控制电源启停，输出电压，输出时间；
28. 可以自动设置局放量挡位，以及自动统计各挡位局放脉冲次数；
29. 各个挡位可以设置判定规格，实现自动判定；
30. 测量数据按照模板可以保存在本地，并能实现自动上传 MES（上传MES由甲方负责）；
31. 软件具备任意测试数据查重功能，连续多次（可以设置次数）测试结果相同，软件需要报警；
32. 软件必须有操作日志功能，包括（参数修改记录，操作权限更改记录，设备故障记录设备产量记录，设备状态切换记录， MESlog等）；
33. 权限分级管控，管理员权限可添加多个；超级管理员可配置各级权限；
34. 设备自带数据查询功能，可以从时间、产品类型、产品编号、操作员等维度查询；
35. 测试数据实时本地保存并上传到追溯系统；
36. 不合格品要有声光报警；
38. 需在设备主控界面预设各品种的生产程序（以下把生产程序称为“配方”），每种“配方”对应一种产品，能随时添加删除编辑“配方”；
38. 软件主界面有明显的版本提示；
39. 软件参数修改有 Log 记录，该 Log 包括但不限于当前登陆用户、更改前数据、更改后的数据；
40. 软件与 MES 交互信息，对 NG 产品不进行测试，将 NG 信息反馈给MES；
41. 根据测试项目可设定 NG 重测次数，超过设定重测次数需要有声光报警；
42. 设备要有五级权限管控，重要参数、重测次数、 MES 功能等要有权限管控；
43. 用户仅限扫码识别工号登陆，有手动注销权限接口，同时软件未操作超过 3s，自动注销权限；
44. 软件控制要求：测试 NG 默认值不允许在 CP 范围内（可通过高级权限设置默认值）；
45. 设备发生故障，上位机运行界面需有相应报警信息；
46. 刷卡获取权限：员工/供应商获取权限需通过刷工卡获取对应个人账号权限；读卡器可以免驱动安装到西门子精智屏、精简屏、上位机电脑 USB 口，刷工牌即可在输入窗口自动输入 10 位数字+回车符；
48. 仪表测量值超过设定值时需要上传 MES，超过量程上传 MES（1、耐压超量程 6666666； 2、耐压没有测试上传 8888888； 3、绝缘NG 超量程-6666666； 4、绝缘没有测试上传-8888888； 5、绝缘OK 超量程-88888888； 6、设备通讯异常上传 9999999 等等）；
48. 能根据条码自动选择测试程序；
49. 软件需具备测试功能，满足测试要求；
	/
	NA

	6
	电气
安全
	50. 设备不漏电；
51. 测试设备与测试台面共地，共地达到 D 级别（GB）；
52. 有安全光栅与外界隔离，异常时立即终止测试；
53. 有急停、复位功能；
54. 维修维护时能锁屏，防误触功能；
55. 测试过程中保证被测试物接地；
56. 测试过程中保证安全距离；
	/
	NA

	8
	测试
工艺
要求
	电源背景校准
	1. 同批次测试只做一次；
2. 连接测试电源，不带电箱，局放仪串联到耦合电容的低压侧，设定在校正模式；
3. 在耦合电容器的高压端和地线间注入 50pC的标准方波，校准局放仪，注入方波增大到 100pC， 500pC，要求输入和输出的局放量一致。
4. 拆除方波注入盒，升高电压到电柜的耐受电压，要求电源无局放。
5. 完成后电压降为零。
	/
	NA

	
	
	电箱试品校准
	1. 电箱箱体接地；直流耐压仪高压侧接直流负，低压侧接地，耦合电容从直流负取采样信号，局放仪串接耦合电容低压侧；
2. 局放仪在校正模式，在耦合电容器高压侧和地之间注入 50pC 标准方波，校核局放放电量，注入方波增至 100pC， 500pC，要求输入和输出局放量一致。
	/
	NA

	
	
	局放测试
	在直流负和地间施加直流电压 5800Vdc，维持 60s；降低电压到 2250Vdc，保持10min，在最后 5min 测试局部放电；
	/
	NA


[bookmark: _GoBack]
