HNE-350M

声热成像仪

使用说明书

武汉华能阳光电气有限公司

目录

1.产品概述	1

2.核心功能特点	2

3.技术参数	3

- 1.产品概述

HNE-350M是武汉华能阳光电气有限公司推出的专家级声热二合一成像仪，专为工业设备预测性维护打造，核心解决传统工业巡检需携带红外热像仪、局放测试仪、气体检漏仪、振动检测仪等多台设备，导致的运营成本高、工作强度大、检测维度单一、故障诊断不全面等行业痛点。

该产品同时集成专业红外热像仪与专业声像仪的核心能力，既能实现精准测温、高清热成像，也能快速完成气体泄漏评估、变电设备局放诊断、设备振动异响定位，可通过声热融合的多维度分析，全面覆盖电气设备、动力设备、生产设备、输气管道、变电设施等工业场景的隐患排查与故障诊断，大幅提升工业巡检的效率与诊断准确性。

# 2.核心功能特点

（一）专业级热像检测模式（测温成像核心能力）

- 高性能成像硬件：搭载 384*288 像素红外探测器，配合 IREdge® 图像细节增强技术，兼顾清晰的热梯度分析与被测物细节呈现，保障成像质量。

- 全场景镜头适配：提供丰富可选镜头配置，包含 46°、25°、12°、7° 标准镜头，以及 25°&12° 双视场镜头，可匹配远距离小目标检测、近距离大面积巡检等多元巡检场景。

- 精准稳定的测温性能：基于 FOTRIC NemoTAP 测温平台，-20℃~50℃宽温环境下稳定工作，0-20 米范围内测温精度达 ±2℃，测温一致性 ±0.4℃，连续测温稳定性 ±0.5℃，有效解决温漂对测温的影响，可输出精准的温度矩阵数据。

- AI 辅助智能测量：搭载 TurboFocus® 智能对焦系统，支持对比度对焦、激光对焦、连续对焦、触控对焦，保障不同空间位置的清晰成像；配备 Magicthermal® 魔术棒功能，AI 自动识别特征目标，快速匹配与目标轮廓适配的不规则测量工具；支持 AI 绝缘子识别，可自动在绝缘子铁帽处添加测温点，同步匹配贴合绝缘子串轮廓的测温框。

（二）AI 加持的声像检测模式

- 高规格声学采集硬件：搭载 162 个 MEMS 数字麦克风阵列，配合 1300 万像素可见光相机，实现声学信号的精准采集与可视化成像。

- 全类型电气局放诊断：可精准识别沿面放电、悬浮放电、尖端（电晕）放电等多种变电设备局部放电类型，局放模式下本机可直接显示 PRPD 图，适配 50/60Hz 不同交流频率。

- 气体泄漏量化评估：可精准定位气体管路泄漏点，本机直接显示泄漏等级、泄漏量、泄漏成本，实现泄漏问题的量化分析与风险评估。

- 精准声学定位能力：支持声像聚焦功能，可屏蔽无关杂音，仅聚焦特定区域的声像信号；具备声像延时功能，可精准捕捉、定位间歇性故障与设备振动异响问题。

（三）MiX 声热融合多维度分析模式

- 声热双画面同步显示：MiX 模式下，设备 5 英寸 LCD 屏幕可同步显示实时热像与声像画面，同步呈现被测设备的热分布与声纹信息。

- 多维度故障精准诊断：突破单一维度检测的局限性，同时从热像、声像两个维度获取设备故障特征，实现设备隐患的全面、精准分析，大幅提升巡检质量与故障排查效率。

- 全流程本机分析能力：巡检过程中可对疑似故障图片进行标注收藏，随时一键提取并完成本机分析；同时支持 PC 端 AnalyzIR® 专业分析软件做精细化深度分析。

（四）配套专业分析软件

配备 AnalyzIR® 专业分析软件，由武汉华能阳光电气有限公司专为旗下产品开发，可全面兼容热像仪、声像仪、声热成像仪拍摄的图片、视频等各类数据，适配工业、科研等多场景的深度分析需求，基于用户使用反馈完成多次迭代升级，是设备检测数据深度分析的核心工具。

（五）丰富的辅助与扩展功能

- 多元图像模式：支持红外图像、可见光测温（T-DEF®）、画中画、可见光等多种图像模式，适配 16 种专业调色板，支持调色板实时预览切换；声源模式支持单声源、多声源、全息三种模式，配备 3 种专属调色板，支持透明度调节与黑白背景显示。

- 智能报警功能：支持温度之上、温度之下、温度区间的颜色报警，快速识别异常温区。

- 拍摄与存储能力：热像、声像分别配备 500 万、1300 万像素工业级数码相机；支持热插拔 SD 卡，最大可扩展至 1TB 存储。

- 接口与数据传输：配备 Micro HDMI 接口（符合 HDMI 1.4 规范，支持 60Hz 1080P 音视频传输），支持 FTP 快传、WiFi / 设备热点联网数据访问，可通过 HDMI 接口实现远程显示查看。

- 现场适配辅助工具：搭载 2 级激光指示器、0.1m-50m 激光测距功能，支持测温线长度、测温框面积测量；配备蓝牙耳机监听、360° 指南针、LED 照明灯（手电筒 / 闪光灯模式），适配复杂工业现场巡检需求。

- 便捷升级维护：支持 OTA 远程升级、U 盘本地升级，保障设备功能持续迭代。

- 3.核心技术参数

| 型号 | HNE-350M |
| --- | --- |
| 热像基本参数 |  |
| 红外分辨率 | 384*288 |
| 超像素(SR) | 增强至768*576 |
| 探测器类型 | 非制冷型红外焦平面探测器 |
| 热灵敏度(NETD) | <40mK@30℃ |
| 像元间距 | 17μm |
| 响应波段 | 8~14μm |
| 图像帧频 | 60Hz |
| 视场角（FOV） | 25° *19° |
| 空间分辨率（IFOV） | 1.14mrad |
| 最小成像距离 | 0.1m |
| 焦距 | 15mm |
| 对焦方式 | 自动对焦、手动对焦 |
| 镜头识别 | 自动识别 |
| 选配镜头 | 长焦、超长焦、广角、双视场等镜头（镜头细节请咨询FOTRIC工程师） |
| 声像基本参数 |  |
| 麦克风通道 | 162个MEMS数字麦克风 |
| 声像图视场角（FOV） | 66° *52° |
| 测量声压范围 | 10kHz：6~120dB SPL 15kHz：-3~120dB SPL 20kHz：-7~120dB SPL 25kHz：-13~120dB SPL 30kHz：-4~120dB SPL 35kHz：8~120dB SPL 40kHz：2~120dB SPL 45kHz：-2~120dB SPL 50kHz：-5~120dB SPL 55kHz：-1~120dB SPL 60kHz：3~120dB SPL 65kHz：2~120dB SPL 70kHz：8~120dB SPL 75kHz：7~120dB SPL |
| 声音采样率 | 200kHz |
| 声学刷新率 | 25Hz |
| 工作距离 | 0.3~100m |
| 热像测量分析 |  |
| 测温范围 | -20~700℃ |
| 测温量程 | -20~120℃，0~700℃，智能量程 |
| 测温精度 | ±2℃或2%，取大值 |
| 测温点 | 12 |
| 测温线 | 12 |
| 测温框 | 12 |
| 线温分布 | 支持线温度分布图查看 |
| 全局测温修正 | 支持发射率、环境温度、反射温度、相对湿度、目标距离、红外窗口（温度和透过率）测温参数修正 |
| 本机分析 | 设备可直接分析热像图和全辐射视频 |
| 分析软件 | AnalyzIR专业热像声像分析软件 |
| 声像测量分析 |  |
| 定位频率范围 | 2-100kHz |
| 测量点 | 2 |
| 测量框 | 2 |
| 检测模式 | 泄漏模式：本机显示泄漏等级 局放模式：本机显示PRPD图，适配不同交流频率（50/60Hz） |
| 声像聚焦 | 屏蔽周围区域，仅关注聚焦区域的声像 |
| 图像显示 |  |
| 显示屏 | 5寸，1280*720像素，采用大猩猩防爆盖板的IPS LCD触摸显示屏 |
| 热像图像显示 |  |
| MiX模式 | 热像图像与声像图像同时显示 |
| 图像模式 | 红外图像、可见光测温（T-DEF®）、画中画、可见光可见光测温（T-DEF®）模式、画中画模式在镜头被识别为可配准镜头时有效 |
| 调色板 | 支持 16 种调色板： 铁红（Iron）、灰白（Grey）、10 段铁红（Iron10）、彩虹（Rainbow）、10 段灰白（Grey10）、灰红（GreyRed）、灰中调（MidGrey）、暗黄（Yellow）、春雨（Rain）、10 段春雨（Rain10）、海蓝（Blue）、炽热（HotBow）、医学（Medical）、绿中调（MidGreen）、棱镜（Prism）、10 段医学（Medical10） 支持调色板实时预览切换 |
| 颜色报警 | 支持温度之上、温度之下和温度之间颜色报警 |
| 数码变焦 | 1-16 倍连续变焦 |
| 声像图像显示 |  |
| 声源模式 | 单声源，多声源，全息 |
| 调色板 | 红蓝（Red-Blue）、铁红（Iron）、灰白（Grey） 支持调节透明度 |
| 黑白背景 | 显示为黑白灰度的可见光图像 |
| 数码变焦 | 1-10 倍连续变焦 |
| 拍摄功能 |  |
| 数码相机 | 热像：500万像素，工业级数码相机 声像：1300万像素，工业级数码相机 |
| 存储卡 | SD卡，支持热插拔，最大支持1TB |
| 图片格式 | jpg（热像图）、jpg（声像图）、jpg（可见光图） |
| 视频格式 | irs或rsx（全辐射视频）、mp4 |
| 扫码功能 | 可以扫描二维码和条形码作为文本备注和标签 |
| 图片备注 | 语音、文本、标签、收藏 |
| 本机图库 | 支持查看、编辑、删除已经拍摄的图片和视频文件 |
| 数据连接 |  |
| 蜂窝数据 | 支持全制式 4G 蜂窝网络 |
| WiFi 连接 | 支持 2.4GHz 与 5GHz 频段，支持 802.11a/b/g/n/ac |
| 蓝牙连接 | BT4.2 LE，可连接至蓝牙耳机 |
| USB 接口 | USB Type-C 类型，符合 USB 3.0/2.0 规范 |
| HDMI 接口 | Micro HDMI 类型，符合 HDMI 1.4 规范，支持以 60Hz 传输 1080P 图像视频 |
| FTP 快传 | 通过 WiFi 网络或设备自身 WiFi 热点连接本机，然后通过 FTP 访问本机内数据 |
| 远程显示查看 | 通过 HDMI 高清接口连接到显示屏或投影仪 |
| 辅助功能 |  |
| 软件和固件升级 | 支持 OTA 远程升级和 U 盘本地升级 |
| 智能对焦系统 (TurboFocus®) | 支持对比度对焦、激光对焦、连续对焦、触控对焦的智能对焦系统 |
| 激光器 | 激光指示：等级：2 级，波长：635nm，功率：<1mW 激光测距：0.1m-50m，精度：d*0.01%±2mm |
| 区域特征测量 | 支持对测温线长度测量，支持对测温框矩形和圆面积测量 |
| 耳机 | 通过蓝牙耳机实时监听声学传感器传入的声音信号 |
| 指南针 | 支持 360°方位，图像叠加信息中可以显示方位信息，方位信息可以保存至热像图、声像图、全辐射视频和全声音视频中 |
| LED 照明灯 | 支持手电筒照明和闪光灯模式 |
| 智能助手 (HawkAI) | 语音命令、语音转文字、文本识别 |
| 特色功能 |  |
| 魔木棒 (MagicThermal®) | AI 识别目标特征区域，并且使用测温框（贴合目标特征区域轮廓）选择该区域，保存测温框信息至热像图中。测温框不支持本机移动和微调，支持 PC 端分析软件编辑 |
| 慧巡检 | 支持 PDIRM |
| 绝缘子识别 | AI 识别绝缘子，自动在绝缘子铁帽处添加测温点，同时用测温框（贴合绝缘子串轮廓）选择绝缘子串，保存测温点和测温框信息至热像图中。测温框不支持本机编辑，支持 PC 端分析软件编辑 |
| 电源系统 |  |
| 电池类型 | 3.6V，9900mAh 可充电锂电池，可现场更换 |
| 电池工作时间 | 连续工作时间 ≥ 4 小时（实际使用时间取决于当时的环境和使用情况） |
| 充电方式 | 支持充电器座充，支持 DC 12V 直充，支持关机 USB 直充 |
| 充电时间 | 3 小时充至 90% 电量 |
| 节能管理 | 自动关机、手动息屏 |
| 外部供电 | 支持使用 DC 12V 给本机供电 |
| 可靠性和认证 |  |
| 安全标准 | GB 4793.1/EN 61010-1 |
| 电磁兼容性 | GB/T 18268.1/EN IEC 61326-1 |
| 防护等级 | IP54(GB/T 4208/IEC 60529) |
| 抗冲击 | 25gGB/T2423.5/IEC60068−2−27 |
| 抗振动 | 2gGB/T2423.10/IEC60068−2−6 |
| RoHS 指令 | 符合 |
| 物理参数 |  |
| 工作温度 | -20~50℃ |
| 存储温度 | -40~70℃，不带电池 |
| 相对湿度 | <95%RH |
| 尺寸 | 190mm*181mm*99mm |
| 重量 | 1.6kg（不含镜头） |
| 电池重量 | 210g |
| 外壳材质 | 硬胶：PC+ABS，软胶：TPE，镁合金，铝合金 |
| 安装方式 | 支持 UNC 1/4-20 接口连接三脚架 |
| 保修和维护 |  |
| 保修期 | 整机 2 年 |
| 建议的校准周期 | 热像：2 年，声像：1 年 |
| 支持语言 |  |
| 支持语言 | 简体中文、英语、繁体中文、西班牙语、韩语、德语、葡萄牙语、意大利语 |
| 产品标配 |  |
| 标准配置 | 声热成像仪主机及镜头、可充电锂电池 *3、座充、电源适配器、USB Type-C 至 USB 接口线缆、Micro HDMI 接口至 HDMI 接口线缆、128G SD 卡 *2、SD 卡读卡器、颈带、附件袋（手腕带）、资料袋（装箱单、鉴定证书、快速入门指南）、内衬、硬质便携箱、外包装箱 |