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            HYG-603WS
    电容电感测试仪
说 明 书
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武汉华能阳光电气有限公司
尊敬的用户：

感谢您购买本公司产品，在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的产品可能与此版本操作说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

安全规程：

请阅读下列安全注意事项，以避免人身伤害！

请阅读下列安全注意事项，以免造成人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

请勿擅自打开仪器，否则将影响保修等各种服务，出现任何问题请先电话联系售后服务部。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 注 意 事 项

防止电击或人身伤害！
正确地接地。仪器在使用前请有效接地。待关机及其他引线拆除之后才能拆除地线。
正确地连接和断开。当测试导线与被试品连接时，请勿随意挪动或断开测试导线。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意所有额定值和标记。在进行连接之前，请阅读使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

避免接触裸露电路和带电金属。有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

只有合格的技术人员才可执行维修。
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概述
无功补偿装置是满足电力系统无功平衡的重要设备。无功补偿成套装置大量投入配电网使得系统有功与无功实时平衡。无功补偿装置应满足自动跟踪、实时补偿的要求，这就不可避免地要频繁投、切无功补偿装置。电容器组的投、切操作，就会产生过电流与过电压冲击，引起电容器损坏。为保证设备的可靠性，早期发现电容器缺陷，避免故障扩大，需要定期进行检测。电容电感测试仪是专门用于无功补偿系统的电容器和电抗器的测量。

该仪器采用高精度、大开口钳形电流互感器进行电流测量，使用异频抗干扰电源输出，测试精度高、数据稳定，是一款高性能的专用补偿电容、电感测试仪。

主要特点

采用高亮7寸彩色液晶屏，显示清晰，人机界面友好，阳光下可视。
仪器可在不拆线的情况下，一次接线可完成三相电容器组的电容器测量。

仪器同时具有电感、电阻、电流测量功能。

仪器具有完善的过流保护功能。

内置大容量非易失性存储器，可存储512组数据，支持查阅和导出。

内置高精度时钟，实时显示时间。

具有U盘存储功能。

配备内置热敏打印机，用户可以通过打印按键自行打印测量结果，历史测试数据也可用打印机打印。
集成了RS232接口和蓝牙，方便数据上传和操控。
异频电源输出(55Hz)：仪器使用异频电源输出进行测试，大大提高了现场的抗干扰能力，可在高强度磁场中进行测试而精度不受影响；异频电源采用先进的逆变技术，具有软启、软停功能，大大减少对试品的冲击，更好的保护试品；同时电源输出采用先进的PID调节算法进行恒流限压输出，更加强了测量的精度和稳定性，同时输出短路也不会损坏仪器。

技术指标

 技术参数 

	电容量程
	0.1uF～6800uF
	电容精度
	±（读数1%+0.01uF）

	电感量程
	100uH～20H
	电感精度
	±（读数2%+0.01mH）

	电流量程
	10mA～60A
	电流精度
	±（读数1%+0.5mA）

	电阻量程
	50mΩ～20kΩ
	电阻精度
	±（读数2%+1mΩ）


分辨率：4位有效数字。

主机尺寸：330*280*150mm。

主机重量：3.6kg。

 使用条件

环境温度：－10℃～﹢50℃。

环境湿度： ≤85℅RH，不凝露。

工作电源：AC220V ±10%或内置锂电池（可选）。
面板介绍
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面板示意图
打印机：打印历史数据或测量值；测量结束后或在历史记录模式下按下打印按键时，打印机可以打印测量结果或历史记录；
接线端子：A相（黄色）、B相（绿色）、C相（红色）、N相（黑色）端子是测试端输出端子，测试时对应相应颜色的测试线；CT连接钳形电流互感器；
接地：仪器整机外壳接地端子；
供电：仪器供电接口，请使用仪器配套专用适配器或电池供电；
串口：RS232通讯接口，可连接上位机；
USB：连接U盘，导出历史数据；
电源开关：仪器整机的电源开关；
显示器：触控液晶屏，仪器操作显示界面。
操作说明

 测试接线
 三相测试

三相Y型/△型测试

仪器的A、B、C分别对应接试品输入端（仪器测量方式选择“△形连接或Y形连接”测量）。在进行电容电感的测试时，需要根据实际的电路配置选择合适的接线方式，在使用仪器进行测试时，应确保A、B、C端子正确无误地连接到相应的试品输入端。
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三相Y型/△型测试连线示意图
三相YN型测试

YN型连接，也称为星型带中性点连接。在这种连接方式中，三个相的末端连接在一起形成一个公共点（中性点），而每个相的另一端则连接到电源或负载。仪器的A、B、C、N分别对应接试品（仪器测量方式选择“YN型连接”测量）。
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三相YN型测试连线示意图

三相III形测试

测量线由仪器测量输出端按颜色对应A,B,C相接线，被试品另一端用短接线连在一起接测试仪N相。

[image: image5.png]



三相III型测试连线示意图

 单相测试

外置钳表测试

单相电容器的测量，仪器固定使用测试端子A相（黄）接试品一端，N相（黑）接另一端，电流钳夹试品（下图所示）。
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外置钳表测试连线示意图
内置CT测试
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内置CT测试连线示意图
 电流测试

本仪器可使用配套的钳形电流互感器单独进行电流测量，在进行电流测量时不需要连接测试线。
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电流测试连线示意图

 仪器操作

 主界面
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主界面
图所示为主界面，页面内各部分说明如下：

三相测试：用于三相测试的测量参数、用户参数设置；
单相测试：用于启动单相测试；
电流测试：用于启动电流测试；
数据管理：查看存储数据以及本机数据导入U盘等操作；
系统设置：点击“设置”按键，进行仪器语言切换、内部时钟、串口参数等修改；
帮助：点击“帮助”按键，进入帮助界面。
 三相测试

三相测试设置界面
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三相测试设置界面

在“主菜单”屏下点击“三相测试”后，进入“三相测试-设置”。
试品类型：选择对应试品的类型，可选择电容C、电感L、电阻R；选择的试品类型应该和实际试品类型一致，否则可能造成测量数据错误或不稳定；
联结方式：点击“↓”选择测量方式：△形连接、Y形连接、YN形连接、III形连接；

额定频率：它是指被测试品的额定频率，而不是仪器的输出频率；当进行容抗计算、感抗计算和电容容量计算时，会用到此参数；比如将额定频率设置为60Hz，进行电感测试时的电感值是10mH，此时仪器显示的感抗值就是指此电感在频率60Hz时的感抗值；
额定电压：点击输入试品的额定电压；
额定容量：点击输入试品的额定容量；
试品编号：点击输入试品的编号；
变电站名：点击输入变电站名称，便于记录存档；
试品型号：点击输入试品型号，便于记录存档；
生产厂家：点击输入试品的生产厂家，便于记录存档；
出厂日期：点击输入试品的出厂日期，便于记录存档；
测试人员：点击输入测试人员姓名，便于记录存档；
测试按钮：用于启动测试；
退出按钮：用于返回上一级菜单。
三相测试显示界面

在完成参数设置后，按要求接好测试线开始进行测试，测试过程是实时测量，显示三相（A、B、C）测量电压、电流、角度、频率以及计算的阻抗、电阻、容抗、相电容、相容量、总电容、总容量等参数。在此界面下可进行“保存”、“打印”等操作。
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            电阻测试界面          
界面各参数说明：

电压：当前条件下的实测A相、B相、C相的电压有效值。

电流：当前条件下的实测A相、B相、C相的电流有效值。

角度：电压和电流的相位差。 　

频率：测量频率。

阻抗：计算的三相的阻抗值。
电阻：计算的电阻值。
相容量：计算三相的容量值。
总容量：计算的总容量值。
容抗：计算的三相的容抗值。

相电容：计算的三相的电容值。

总电容：计算的总电容值。
感抗：计算得三相的感抗值。
相电感：计算得三相的电感值。

总电感：计算的总电感值。
电抗：计算的电抗值。
重测按钮：再次测试；
保存按钮：用于保存数据操作；
打印按钮：用于打印测试结果；
返回按钮：用于返回上一级菜单。
 单相测试

单相测试设置界面
[image: image14.png]AR K~ H 2025-01-16 10:00:00 BEn ¢ (35] 21.5C

e IR =+ EEIENEN
neEs IEESEME =-2s BB
vy IIECENE = EEIEE
plid 10.000 v IEHEE] 2024 03.20 ]
e 4100000 kvARIEBIEINEY st Ris |
seacNED @00





单相测试设置界面

在“主菜单”屏下点击“单相测试”后，进入“单相测试-设置”。
试品类型：选择对应试品的类型，可选择电容C、电感L、电阻R；选择的试品类型应该和实际试品类型一致，否则可能造成测量数据错误或不稳定；
测量方式：点击“↓”选择测量方式：内置CT、外置CT。
额定频率：它是指被测试品的额定频率，而不是仪器的输出频率；当进行容抗计算、感抗计算和电容容量计算时，会用到此参数；比如将额定频率设置为60Hz，进行电感测试时的电感值是10mH，此时仪器显示的感抗值就是指此电感在频率60Hz时的感抗值；
额定电压：点击输入试品的额定电压；
额定容量：点击输入试品的额定容量；
试品编号：点击输入试品的编号；
变电站名：点击输入变电站名称，便于记录存档；
试品型号：点击输入试品型号，便于记录存档；
生产厂家：点击输入试品的生产厂家，便于记录存档；
出厂日期：点击输入试品的出厂日期，便于记录存档；
测试人员：点击输入测试人员姓名，便于记录存档；
测试按钮：用于启动测试；
退出按钮：用于返回上一级菜单。
单相测试显示界面
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            电阻测试界面         
界面各参数说明：

电压：当前条件下的实测电压有效值。

电流：当前条件下的实测的电流有效值。

角度：电压和电流的相位差。 　

频率：测量频率。

电阻：计算的电阻值。
容抗：计算的容抗值。
容量：计算的容量值。
电容：计算的电容值。
阻抗：计算的阻抗值。

感抗：计算的感抗值。

电感：计算的电感值。

电抗：计算的电抗值。

重测按钮：再次测试；
保存按钮：用于保存数据操作；
打印按钮：用于打印测试结果；
返回按钮：用于返回上一级菜单。
 电流测试
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电流测试界面
在“主菜单”屏下选中“电流测试”项后，进入“电流测试”界面，可检测电流信号的基波有效值、谐波总失真、信号频率及三、五、七、九次谐波的含有率，从而对电流信号进行简单的电能质量分析。
界面各参数说明：

基波有效值：指电路中基频（通常是50Hz或60Hz）成分的有效值。

有效值：（RMS值）指的是交流电信号在一个完整周期内的等效直流电值，能够更准确地反映交流电的能量传输特性。
谐波总失真：（THD）是指除基波外的所有谐波成分与基波有效值之比的总和。

频率：测量频率。

退出：退出至主菜单。
 数据管理
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数据管理界面

在主界面点击“数据”进入数据查阅界面：
数据选择：点击数据左侧的按键即可对数据进行选择，选中后按键中间显示“✓”再次点击取消选择；点击左侧最上方的按钮对当前页的所有数据进行选择操作。

查看：查看选中数据，每次只能查看一条数据。
导出：将选中的数据导出到U盘（需先将U盘插入到USB接口）。U盘需要格式

化为FAT32格式。

清空：清空内部存储器内的所有数据。

上一页、下一页：显示记录页面切换。

退出：返回主界面。

 系统设置
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设置界面

日期时间设置：用于仪器时间校正，修改后点击保存修改即可。

语言：支持中文和英文两种界面语言，点击对应语言后保存即可。

CT校准：用于校准钳表。仪器长时间未使用，外置钳表可能会出现角度幅值的偏差，可按图示接线方法对仪器进行校准。校准时保持电流钳方向标签（+）朝向仪器一侧。
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通讯：修改RS232串口通讯参数和蓝牙名称，修改后点击保存修改即可。

 帮助

在主界面点击“帮助”即可进入帮助页面。
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帮助界面
注意事项

在使用本仪器过程中应注意以下几点：
使用本仪器前请仔细阅读使用说明书。

高精度电流钳为本仪器测量的关键部件，在使用过程中需轻拿轻放，小心损坏。

仪器特别是连接测试导线及钳表应远离强电磁场，以免对测量产生干扰。

仪器测试线、夹子、钳表应保持清洁，以保证测试检测良好。

测试时保持电流钳方向标签（+）朝向仪器一侧。

测试前仪器必须可靠接地。

测试接线时，接线钳与被测试品接触必须良好，以保证测量结果准确。

在测量过程中未测试完不可进行接线拆除。

内置电池款仪器测试时不可连接充电器。
订购与服务

如遇产品使用问题，公司技术人员24小时随时响应。

自购买之日起保修一年，终身维修。

因用户保管、操作不当等人为因素造成的仪器损坏，维修时仅收取材料成本费。
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