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SF6微量水分测定仪
使用说明书

[image: image4.png]5

WUHAN
HUANENG ELECTRIC




武汉华能阳光电气有限公司
敬  告

尊敬的仪器用户：

如果您是第一次使用本产品，敬请注意以下事项：

测量时，请先打开流量计阀门，再缓慢打开测量管道上的阀门，边打开边察看流量计中的浮子慢慢上浮，直到0.5LPM左右即可。

本设备内置大容量锂电池，充满电后可连续工作10小时以上。

仪器放置长时间不使用时，在测试管道、内部管路中会积聚湿气，传感探头中芯片也会吸附大量水分子，在首次测试时需要花一定的时间先将空气中的湿气带走，所以我们会发现首台测量时间会稍长，当测试第二台SF6电气设备及以后再测量的速度就会很快。

若微水值长时间测不下来，请注意几个环节：1、管道连接时不允许外接橡胶管、煤气管等；2、先开流量计阀门再通过管道上的阀门调节流量；3、如果接了排气管，请保持排气顺畅；4、测量时必须拔下充电电源线。
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一、产品特点及技术参数

	产品特点

	智能校准
	传感器探头可自动校准零点，保证每次测量的准备性；

	快速省气
	开机进入测量状态后，每SF6气隔露点测定时间为5min左右；

	安全可靠
	采用德国原装进口自锁接头，安全可靠、不漏气；

	海量存储
	采用大容量数据存储设计，最多可存储250组测试数据；

	高清显示
	彩屏直接显示露点、微水、温度、湿度、时间、日期及露点曲线等；

	移动测量
	内置大容量可充锂电池，一次充满可连续工作10小时；

	测值精准
	增加了温度补偿功能，保证了各种温度条件下的测量结果的准确性；

	本机标定
	本机自带校准功能，不需要连接电脑即可完成对数据的校准。

	技术参数

	露点
	测量范围
	－80℃～+ 20℃

	
	测量精度
	±1℃

	环境温度
	－40℃～＋80℃

	环境湿度
	0～100％ RH

	显示器件
	4.3寸彩色触摸屏

	电源
	AC 220V；内置充电电池：一次充满可使用10小时以上

	重量
	4.5公斤

	尺寸
	300 mm×150 mm×300mm

	工作温度
	－30℃～＋60℃


二、仪器面板说明

1、前面板
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注：同时按下两侧的支架调节按钮，可以调节支架的角度。

2、后面板
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注：此款可选配打印机。

三、测量方法

1、连接SF6设备

将测量管道上螺纹端与开关接头连接好，用扳手拧紧，关闭测量管道上另一端的针型阀；再把测量管道上的快速接头一端插入仪器的进气口；将排气管道的一端插入仪器背面的排气口，另一端放入沟槽或窗外。最后将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好，用扳手拧紧；

2、初始化

打开仪器电源开关，仪器进入初始化自校验过程，校验结束自动进入测量页面。

3、检查电量

本仪器推荐优先使用直流电。使用直流电时，请查看右上角显示的电池电量，如果电量指示变红，请关机充电后继续使用。

4、开始测量

完全打开露点仪前面板上的流量阀，然后通过调节测量管道上的针型阀，缓慢把流量调节到0.5L/M左右，开始测量SF6露点。第一设备测量需要5～10分钟，其后每台设备需要3～5分钟。

5、存储数据

测量完成后，可以将数据保存在仪器中，按“确定”键调出操作菜单，具体操作方式见下节内容。

6、测量其他设备

一台设备测量结束后，关闭测量管道上的针型阀。将开关接头连同测量管道一同从SF6电气设备上取下。如果需要继续测量其他设备，请不要关闭仪器电源，按照上面步骤继续测量下一台设备。

7、测量结束

所有设备测量结束后，关闭仪器电源。

四、菜单操作

开机预热过程结束后即进入测量状态，通过“返回”键可以进入功能主菜单，如图1。

	数据测量
	历史数据
	基本设置

	数据校准
	诊断系统
	设备帮助


1、数据测量：点击进入测量状态，显示当前露点值和微水值，并在右则显示温度和露点的平衡曲线，可对当前数据进行保存；

2、历史数据：可以查看先前保存的数据并打印（打印机选配）；

3、基本设置：点击进入设置界面，可以设置时间、日期等内容；

4、数据校准：此功能仅在测量数据不准确或超过校准年限时使用，建议专业用户使用，用户密令为“888888”；

5、诊断系统：仪器对自身温湿度传感器及露点传感器进行自检；

6、设备帮助：操作说明及注意事项。

五、注意事项
1、仪器应放置在安全位置，防止摔坏，避免剧烈震动。

2、勿测有腐蚀性、可燃性气体。

3、仪器使用前应及时充电。

4、充电时只需将电源线接入220V插座，无需打开电源开关，仪器将自动充电，充电时间一般需要10小时以上。

5、测量前，请先打开流量计上的阀门，再通过管道上的阀门调节流量，否则有可能使仪器内部管路中的气体产生压力，带压测量将使测量数值明显偏高。

附  录 ：(六氟化硫断路器含水量测量要求)

	测  试  内  容
	标准（μl/l, 20℃）

	六氟化硫断路器出厂和大修中（整体装复以前）应分别测量开断单元和支柱单元水份值。
	≤150 

	交接时由支柱下部充气接口测量断路器水份值。
	≤150 

	运行中由支柱下部充气接口测量断路器水份值。测试周期按“预试规程”规定。
	≤200

	运行中，必要时（开断单元漏气、解体过开断单元）六氟化硫断路器应由联箱内自封接头处单独测量开断气室含水量。
	≤300 
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